编    号：0003-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 江天科技有限公司

审核员：                                           审核日期： 2020年06月28日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 1、公司的测量体系内审： 2020年1月5日，组织了公司测量管理体系内部审核。尹昊任组长，内审分1个组，对公司5个职能部门及1个生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在2020年1月10日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 2、公司的测量体系管理评审： 公司于2020年1月18日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理委托管理者代表尹昊主持并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的测量体系管理目标完成情况、产品进厂检验等管理方面的问题，提出了改进建议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，验证制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 技术质量部 办公室 | 否 |
| 2 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对关键测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。制定了JT-CL-GF-202001《螺杆泵公扣接头外径的测量过程控制规范》见《螺杆泵公扣接头外径的测量测量过程监视统计记录表》、，对关键测量过程，使用的测量设备进行了计量确认和验证。测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 | 技术质量部 生产部 | 否 |
| 3 | 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 查《2019年测量管理体系计量目标完成》技术质量部按季度已对5项质量目标完成情况进行统计，年度质量目标完成情况较好。 | 技术质量部 办公室 | 否 |
| 4 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 公司对测量管理体系认证审核发现的2个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。1“检查发现2018年10月份对全员开展了“计量法相关内容”培训班，但未对该培训班培训的有效性进行评价并记录”。2“编号SWSY-010，（0-2.5）MPa的压力表，未粘贴计量确认状态的标识，”经审核组审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项 | 技术质量部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业建立《测量过程及控制一览表》，该企业为、该企业为石油钻采专用设备及配件（防垢剂集中加药装置、单井多相流量监测装置、储油装置、模块化加热装置、抽油杆综合保护器、接箍、钢圈、垫片、试采工具、锅炉辅机、固控设备）、轴承、泵（螺杆泵）、石油专用仪器仪表（流量调节器）、等的生产和服务。技术质量部已组织识别，螺杆泵公扣接头外径的测量等12个测量过程，今年，企业未新增测量过程。抽查原识别关键测量过程：《螺杆泵公扣接头外径的测量过程》，有测量设备的计量确认过程，有效性确认方法正确。测量设备配备合理，验证方法、现场标识满足要求。有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合相关程序的要求。按编制的《螺杆泵公扣接头外径的测量过程控制规范》监视要求进行控制。 | 技术质量部 生产部 | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查《螺杆泵公扣接头外径的测量测量不确定度评定报告》1份，测量确定度方法正确，满足要求，详见附件《螺杆泵公扣接头外径的测量不确定度评定报告》。 | 技术质量部、 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业未建计量标准，所有测量设备均由 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司检定/校准机构提供检定/校准服务。台账信息和证书信息一致。企业的没有强检设备，技术质量部，提供的生产过程检验记录中螺杆泵公扣接头外径的尺寸检验、计量单位标注正确，满足要求。提供的测量设备台账中计量单位书写正确，满足要求 | 技术质量部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。 | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于开发国内市场和大庆油田客户二方审核及企业形象广告宣传。 | 技术质量部 办公室 采购部、销售部 | 否 |
| 9 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 企业现有11台件测量设备，查螺杆泵公扣接头外径测量过程使用的游标卡尺，编号为XDF-L007，（0～300）mm技术质量部提供校准证书，校准证书编号长测字校2020-Y74204校准日期2020.04.08。溯源间隔12个月。溯源单位：苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司，符合要求。 查里氏硬度计，编号XDF-002，技术质量部提供校准证书，校准日期2020年04月08日。校准单位苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司，符合要求。查绝缘电阻表 编号：LHD-010 校准日期2020年05月28日。使用的环境条件现场审核确认。 | 生产部 技术质量部 | 否 |
| 10 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 抽查了《外部合格服务方清单》中的服务方：苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司，校准能力范围：长度计量器具、力学计量器具等，资质和能力完全覆盖和满足企业溯源的要求。 技术质量部提供《计量合格供应商名录》采购的量具，合格供方单位：哈尔滨量具刃具集团有限公司，已对供方进行持续评价，符合要求。 | 技术质量部 生产部 |  |
| 11 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 抽查6份测量设备检定/校准证书报告，签章资质有效，符合要求。抽查为里氏硬度计校准服务的校准机构：苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司，资质满足量值溯源要求；CNAS注册号：L3377。资质和能力完全覆盖和满足企业溯源的要求 详见《量值溯源抽查表》。 | 技术质量部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 能耗主要是生产用电和生产用水。企业能源测量设备共计2块，电表1块，水表1块。主要耗能为电、水；2019年1-12月电耗70000kWh，水耗300m3，折标煤合计8.63吨标煤不是重点耗能企业。能源设备配备率和检测率满足标准要求。 | 办公室 | 否 |