编    号：0022-2017-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 江苏亨通电力特种导线有限公司

审核员：        余  慧                          审核日期：2020年 7月4日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查企业OCS-XZ电子吊秤、（0-300）℃水银温度计、热电偶、温湿度计、(0-25)mm微米千分尺1000kg法码等6台测量设备均分别经过苏州市吴江区检验检测中心和苏州市计量测试院进行检定/校准，均在有效期内。 查现场测量设备已粘贴计量确认标识,部分计量设备采用二维码进行信息识别，目前处于过渡状态，现场有少许标识有出入，已与企业沟通。测量设备分类正确,填写基本规范。 测量设备使用环境满足要求，不需要修正。测量设备的信息与检定或校准证书及公司检定 记录信息一致。 | 质量部 制造部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查重要测量过程铝杆抗拉强度、单线外径计量测量过程，测量要求识别正确，配备的万能试验机、千分尺测量设备由苏州市吴江区检验检测中心检定。测量设备已验证，方法正确。 | 质量部制造部 | 否 |

| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度没有新增关键测量过程，查重要测量过程单线外径（千分尺）测量过程，编制了单线外径（千分尺）过程控制规范，并定期进行了有效性确认。 详见高度控制有效性确认附件。 | 质量部 制造部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查单线外径（千分尺）测量过程进行了不确定度评定。 详见不确定度评定附件。 | 质量部 制造部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量设备的计量确认过程按照周检计划进行定期确认，对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。 | 质量部 制造部 | 否 |