编 号：0132-2020

现场审核记录

企业名称：  濮阳市东昊机械电子有限公司

审核员：    鞠录梅

审核日期： 2020年06月29日 上午至2020年06月30日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 企业制订测量体系文件和企业相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理李栋赋予质检部为计量职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。 企业已识别出了主要产品下接头、卡瓦牙、洗井活塞等部件的测量过程23个，包括1个关键测量过程为“卡瓦牙表面硬度检测过程”，重要测量过程15个，一般测量过程7个。已将100台测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。 企业目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作较薄弱，测量设备的有效管理方法以及测量过程的识别及控制还需要进一步的提高。希望通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 企业总经理 管理者代表 质检部 技术部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编写了DHJDCL-SC-2020《测量管理体系质量手册》和DHJDCL-CXWJ(01-20) -2020《程序文件》，覆盖标准的全部要素。 企业已在质量手册和程序文件中，规定了企业计量职能机构是质检部，并规定了总经理6项、管理者代表8项职能和质检部17条计量管理职责。 | 管理者代表 质检部 供应部 技术部 销售部 人事部 生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。抽查企业在2020年4月份共发出客户满意度调查表外部顾客3张，内部顾客5份，顾客满意度为98.88%，企业未收到投诉。 技术部、销售部 人事部等部门均已识别顾客的测量要求，质检部导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 抽查《卡瓦牙表面硬度检测过程计量要求导出和计量验证记录》,计量要求导出和计量验证记录等记录，符合要求。 | 管理者代表 技术部 质检部 销售部 生产部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查企业DHJDCL-SC-2020《测量管理体系质量手册》中，规定了企业的质量目标4项，质量目标与计量方针一致。 查DHJDCL-JH-2007《2020年测量管理体系质量目标年度分解计划》一份，已对企业6个部门进行分解。符合要求。查DHJDCL-BG-2005《2020年测量管理体系质量目标完成报告》，已对2020年1月至6月质量目标完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 管理者代表 质检部 供应部 生产部 销售部 技术部 人事部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 查DHJDCL-JH-2006《2020年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，企业于2020年4月22日开展测量管理体系管评会议。 查DHJDCL-BG-2004《2020年测量管理体系运行情况报告》、DHJDCL-BG-2009《2020年服务客户及投诉情况报告》共8份，覆盖了企业测量管理体系运行、质量目标、供方管理、溯源性、测量过程控制及客户满意等情况。 查DHJDCL-BG-2011《2020年度测量管理体系管理评审报告》1份，会议由企业总经理李栋主持、管理者代表苗长山及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会议肯定了企业测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。会议对企业测量体系目前存在的测量设备及时溯源、测量过程管控的有效性、人员培训等方面的问题，制定了整改措施并落实了责任部门。 | 管理者代表 管理层 质检部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 查企业DHJDCL-CXWJ05-2020《资源管理程序》，规定了总经理、管代、六个部门及各类计量人员的职责。 查企业《质检员上岗授权书》一份，授权赵鹏程、吴永甫、孙静等3名人员，可以从事质检工作，授权时间为2019年9月19日，符合要求。 查DHJDCL-JH-2002《2020年测量管理体系培训计划表》，培训内容有两项，查计划2020年4月17日的“GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备培训”项目，计划参培人员6人，查该培训项目的DHJDCL-JL-044 《公司培训实施计划书》1份，DHJDCL-045 《培训签到表》1份，培训时间为2020年4月15日，参培人员6人，与计划相符。 查DHJDCL-JL-047《培训评价表》1份，培训项目“GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备培训”的已完成培训结果评价。抽查参培人员赵鹏程、丁勇试卷2份，已完成答卷。抽查《2020年度培训台账》，企业制定了2020年度人员培训计划两项，均已完成。 | 人事部 质检部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编写了DHJDCL-SC-2020《测量管理体系手册》和DHJDCL-CXWJ(01-20)-2020《程序文件》，覆盖标准的全部要素。发布时间为2020年01月07日，实施时间为2020年01月07日。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 抽查《质量文件台账》中已登记的技术标准2个，为: GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分 试验方法》、SY/T 5106-1998 《油气田用封隔器通用技术要求》等，技术标准均受控有效。 查质检部提供使用的文件GB/T230.1- 2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分 试验方法》与企业DHJDCL-JL-004《质量文件使用发放管理档案》已登记该文件的发放签收信息相符。 查DHJDCL-JL-007《外来文件目录，国家标准》1份，已对GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分 试验方法》等直接应用文件进行登记入账，符合要求。 | 质检部 技术部 生产部 人事部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 查企业DHJDCL-CXWJ10-2020《测量设备管理程序》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法，规定了由质检部负责测量设备全过程管理。 查企业已将100台测量设备纳入《测量设备台账》中进行管理。查台账中计量编号为12047636的“深度尺”，包括该设备的规格型号、出厂编号、制造厂、周期间隔、使用地点，检定校准日期，分类管理、管理状态等，信息基本符合标准要求。 查《仪器设备维护保养记录表》1份，仪器为“洛氏硬度计”，维护日期为2020年6月，已进行定期维护。 查企业《测量设备台账》台账中， “内径百分表”，台账中登记的校准日期为2020年1月15日，校准机构为“江苏世通仪器检测服务有限公司”，查该测量设备校准证书编号为919005433，校准证书信息和台账相符。 查质检部现场摆放的计量编号为DHPT01的检验平台（1995mm×1500mm），有停用标识，停用日期为2020年4月23日，查《计量器具停用封存（启用）》单，停用原因“检定不合格”。查《测量设备台账》，该平板的使用状态标注为“在用”，测量设备台账中管理状态与实际管理不相符。 | 质检部 生产部 供应部 | 不符合01 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查企业DHJDCL-CXWJ12-2020《外部供方管理程序》文件，已规定了对供方的评价管理和监控方法。 查DHJDCL-JL-035《合格供方台账（检测设备）》，入账的测量设备主要供方为15家。抽查DHJDCL-JL-033《测量设备供方资质调查评价表》3份，测量设备供应商为“哈尔滨量具厂”、“上海量具厂”、“桂林量具厂”，抽查测量设备外径千分尺、游标卡尺、深度尺等3家的DHJDCL-JL-038《检测设备供方评价表》，企业已于2020 年1月21日前对上述3家测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。 查DHJDCL-JL-035《合格供方台账（校准服务）》，入账的主要供方为3家。抽查《合格供方台账》中的校准服务供方 “江苏世通仪器检测服务有限公司”、“宝鸡市宝石石油量规检测中心”、“广东省世通仪器检测服务有限公司”，主要负责校准洛氏硬度计、外径千分尺、内径百分表等测量设备DHJDCL-JL-037《检定校准服务供方资质调查评价表》1份，已对校准服务方“江苏世通仪器检测服务有限公司”的资质和能力完成了评价。查DHJDCL-JL-037《检定校准服务供方评价表》1份。已对“江苏世通仪器检测服务有限公司”的服务质量资质符合要求。 | 供应部 质检部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编写了DHJDCL-CXWJ13-2020《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。 查企业按照DHJDCL-CXWJ09-2020《标识管理程序》，对体系内的测量设备，都进行了校准/验证。测量设备满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》，2020年1月17日已对15台测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。 抽查编号202001的《计量确认过程验证记录表》，测量过程名称“卡瓦牙表面硬度检测”，使用的测量设备为“洛氏硬度计”，依据的标准为GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验第1部分 试验方法》，验证日期为2020年1月20日，验证方法内容正确，验证结果符合要求。 抽查外径千分尺校准证书，证书编号为KSZS20042GD010,校准日期为2020年1月14日，测量设备校准证书出具的检测结果内容正确，使用的主要测量标准为“2级千分尺量块”，满足要求。 | 质检部 技术部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了DHJDCL-CXWJ14-2020《计量确认间隔管理程序》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 抽查《测量设备台账》中的出厂编号为1008077的“内径百分表”，台账中规定的计量间隔为12月，查其校准证书编号为KSZS200426D014,上次校准日期为2018年09月14日。查此校准证书上“3.建议下次校准为2021年09月14日”。台账中周期间隔与校准证书相符。 查企业暂时无需要调整间隔的测量设备。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了DHJDCL-CXWJ10-2020《测量设备管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 生产部 质检部 供应部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编写了DHJDCL-CXWJ15-2020《测量过程设计和实现管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。已识别出了测量过程23个，其中关键测量过程1个，重要测量过程15个，一般测量过程7个，均纳入测量过程管理范畴。 抽查DHJDCL-GF-202001《卡瓦牙表面硬度检测过程控制规范》一份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查《测量设备计量确认明细表》一份已对100台测量设备进行了确认，查《计量确认过程验证记录表》6份，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 查检验日期为2020年4月9日的检验报告，编号为20200401，产品“液力锚”，型号规格为CYM-114，检验项目共6项，有检验依据、检验数据和检验结论等信息。符合要求。 | 技术部 质检部 生产部 供应部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查企业编制DHJDCL-CXWJ16-2020《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。 抽查了《卡瓦牙表面硬度检测过程不确定度评定报告》1份，方法正确。见附件A《卡瓦牙表面硬度检测过程测量不确定度评定报告》。 | 质检部 技术部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了DHJDCL-CXWJ17-2020《溯源性管理程序》，规定了测量设备溯源管理要求。 企业未建立最高计量标准开展检定工作。 企业部分的测量设备委外服务方3家。查 “江苏世通仪器检测服务有限公司”的中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为：CNAS L6634。“宝鸡市宝石石油量规检测中心”的中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为：CNAS L3330。“广东省世通仪器检测服务有限公司”的中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为：CNAS L3170。 抽查测量设备“带表内卡规”，计量编号为ZS2001272D001,查其校准证书上校准日期为2020年4月23日，溯源机构为“广东省世通仪器检测服务有限公司”，符合要求。随机抽查10台测量设备校准证书，使用的计量标准符合要求，检测结果填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 管理者代表 质检部 供应部 生产部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 查关键测量过程《卡瓦牙表面硬度检测过程附录控制监视分析表及控制图》1份，在监控中使用了统计技术。见附录C。 | 管理者代表 质检部 生产部 技术部 | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查编号为DHJDCL-JL-2004《2020年测量管理体系内审计划》，于2020年4月16日-17日进行内审工作。企业已按计划日期组织了企业测量管理体系内审，管理者代表苗长山参与审核，对企业的主管领导、6个部门及生产车间进行了全要素的审核，出具了DHJDCL-BG-2002《2020年测量管理体系内部审核报告》。 查《不符合报告》1份，发现的1个不符合项属于次要不符合项，涉及责任部门是质供应部，涉及标准条款为“6.4”。已进行原因分析，并制定了DHJDCL-JL-2002《2020年测量管理体系内审不符合项整改计划》，限期整改完成时间。查DHJDCL-BG-2002《2020年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，不符合项已于2020年4月18日全部关闭。 审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理者代表 质检部 供应部 销售部 生产部 人事部 技术部 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编写了DHJDCL-CXWJ18-2020《测量管理体系审核和监视管理程序》，已进行了监视方法的规定。 企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程及控制一览表》中规定的频次进行了监视，查《卡瓦牙表面硬度检测过程附录控制监视分析表及控制图》1份，已进行持续监控。 | 管理者代表 质检部 生产部 技术部 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了DHJDCL-CXWJ19-2020《不合格管理程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 查2020年6月《装配车间质量追溯记录》1份，记录日期6月25日，对产品“4221-80III”的装配有质量承诺签字，签字人为“刘好磊”。符合要求。 企业2020年4月16日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。 | 管理者代表 质检部 供应部 生产部 | 否 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了DHJDCL-CXWJ20-2020《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 查DHJDCL-JH-2002《2020年测量管理体系内审不符合项整改计划》和DHJDCL-BG-2002《2020年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 管理者代表 质检部 技术部 生产部 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业无强制检定设备。 企业测量设备按周期送检计划进行校准，列入计量管理工作。 查文件编号为Y445-114II《解封拉杆加工工艺卡》、《42CrMo热处理工艺卡》中计量单位的使用，符合法定计量要求。 查加工车间“储气罐”上安全阀，通径25mm，整定压力1.05MPa,下次校验日期为2021年6月28日。符合要求。 | 技术部 供应部 质检部 生产部 | 否 |