编 号：0132-2020

现场审核记录

企业名称：濮阳市东昊机械电子有限公司

审核员：  刘复荣

审核日期： 2020年6月29日上午至2020年6月30日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了DHJDCL SC-2020《测量管理体系质量手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。询问质检部赵鹏程，销售部万丽丽，生产部罗鹏军，均清楚本部门及自己的职责。 | 生产部 销售部 质检部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制了DHJDCL CXWJ06-2020《文件管理程序》,其中规定了测量管理体系文件的控制要求。 查质检部执行的检验标准GB/T230.1-201《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分试验方法》1份，受控、现行有效。 | 技术部 人事部 质检部 | 否 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了DHJDCL CXWJ07-2020《软件管理程序》，其中规定了对软件的控制要求。建立了“检测软件台账”、“检测软件测试记录”、“检测软件准确性和可追溯性定期评价检查表”、“检测软件定性考核评定表”。对软件进行识别和确认。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了DHJDCL CXWJ08-2020《记录管理程序》,其中规定了记录的控制要求。 查封隔器的《检验报告》1份，检验类别：性能试验；报告编号：NO:202003011；产品规格：Y221 CY 114×58-120/35；检验依据：SY/T5106-1998/图纸、使用说明书；检验设备：2 7/8 TBG油管螺纹量规、通径规、邵尔硬度计、游标卡尺、试压设备。检验日期：2020年01月13日。保存期限：五年；符合要求。 | 质检部 技术部 生产部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 企业编制了DHJDCL CXWJ09-2020《标识管理程序》,规定了标识的控制要求。 查生产部使用的出厂编号:T3120475，型号规格:(0-150)mm/0.02mm的游标卡尺已由“江苏世通仪器检测服务有限公司”校准,证书编号：KSZS199284D023，校准日期:2019年11月20日。又查《测量设备计量确认明细表》中该设备已经进行了计量确认，但设备上未粘贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则条款 “6.2.4标识”的要求。 | 生产部 质检部 | 不符合02 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量 设备 | 企业编制了DHJDCL CXWJ10-2020 《测量设备管理程序》、DHJDCL CXWJ13-2020《计量确认管理程序》，其中规定了测量设备的维护管理及溯源和受控要求。 企业有100台测量设备纳入了测量管理体系，建立了《测量设备台账》，测量设备的管理和溯源符合要求。 抽查了由“江苏世通仪器检测服务有限公司”出具的校准证书1份：测量设备名称：洛氏硬度计；型号规格：HR-150A；出厂编号：1636；校准日期：2019年9月30日；校准证书编号：KSZS197092D008 测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 生产部 质检部 供应部 | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业编制了DHJDCL CXWJ11-2020《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。 查2020年5月检测室的“温度/湿度记录表”1份，表明环境条件满足要求。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.计量 确认 | 企业编制了DHJDCL CXWJ15-201《测量过程设计和实现控制程序》，建立了《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》、《测量过程及控制一览表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求。识别测量过程要素和控制限。测量过程进行了分类管理。 企业建立了DHJDCL CXWJ13-2020《计 量确认管理程序》以及DHJDCL CXWJ09-202 0《标识管理程序》。 查出厂编号：04479；型号规格（75-100） mm的外径千分尺；校准证书编号：KSZS2004 26D010；校准日期：2020年1月14日。 设备在有效校准期限内使用，满足预期使用要求。 | 质检部 生产部 技术部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编制了DHJDCL CXWJ14-2020 《计 量确认间隔管理程序》，DHJDCL CXWJ10-20 20《测量设备管理程序》。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 10 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编制了DHJDCL CXWJ10-2020《测量设备管理程序》、DHJDCL CXWJ13-2020 《计量确认管理程序》、DHJDCL CXWJ14-2 020《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了DHJDCL CXWJ13-2020 《计量确认管理程序》及《测量过程及控制一览表》，共23个测量过程，其中1个关键过程,15个重要过程，7个一般过程。 对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，其中“卡瓦牙表面硬度检测过程”是关键测量过程；编制了“卡瓦牙表面硬度检测过程控制规范”，按照控制规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。 查关键测量过程，即“卡瓦牙表面硬度检测过程”的“计量确认过程验证记录表”，采用了准确度比较法进行验证，验证方法正确，符合要求。 | 生产部 质检部 技术部 供应部 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了DHJDCL CXWJ16-2020 《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。 抽查高度控制测量过程《卡瓦牙表面硬度检测过程测量不确定度评定报告》，评定方法符合要求。见附录A《卡瓦牙表面硬度检测过程测量不确定度评定报告》。 | 质检部 技术部 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业测量设备委外送检到3个机构进行检定校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 抽查出厂编号： 1008077； 型号/规格：（50-160）mm的内径百分表。其校准证书编号：KSZS200426D014；校准日期：2020年1月15日；证书填写规范，测量设备量值均已溯源到SI单位，符合要求。 | 质检部 生产部 供应部 | 否 |
| 14 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客 满意 | 企业编制了DHJDCL CXWJ02-2020 《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 2020年4月企业对顾客的满意度进行了调查，分别发出内、外部顾客满意度调查表5张和3张，收回8张，顾客满意度98.88%。 | 销售部 质检部 | 否 |
| 15 | 企业每年进行几次测量管理体系内审？单独内审还是结合内审？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年4月，单独组织了企业内部的测量管理体系审核，对企业所有部门进行了全要素审核。内审发现的1个不符合项，已与2020年4月18日前完成了整改，已封闭。 | 质检部 | 否 |
| 16 | 企业是否对测量体系监视形成文件？是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管 理体系的 监视 | 企业编制了DHJDCL CXWJ18-2020《体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 对列入体系管理的测量设备和计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。 | 质检部 生产部 技术部 | 否 |
| 17 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查企业DHJD/QR8.24-06“产品检验记录”；序号:20200318；零件名称:锁环；计量单位使用情况符合要求。 企业无强制检定设备。 | 质检部 生产部 技术部 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能品种为电。2019年能耗为：电：390882kWh,折标煤48.039吨标煤 企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |