[image: image1.png]


   
   

[image: image2.png]


     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
              


测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
认 证 报 告

           认证企业： 濮阳市东昊机械电子有限公司  

           编    号：   0132-2020     
认证报告内容
1. 企业名称： 濮阳市东昊机械电子有限公司  

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 濮阳市锦田路与惠西路交叉口西北角      

企业活动范围和场所： 濮阳市锦田路与惠西路交叉口西北角 
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 5 (人.日)，现场人日 4 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-06-28 8:00:00至2020-06-28 17:00:00， 

现场审核： 2020年06月29日 上午至2020年06月30日 下午， 

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

	姓   名
	性别
	组内职务
	联系电话
	注册级别
	注册证书编号

	鞠录梅
	女
	组长
	13963660082
	审核员
	中认协评[2018]98号ISC[S]0234

	刘复荣
	女
	组员
	13792693639
	审核员
	中认协评[2019]228号ISC[S]0376


8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：
	姓   名
	苗长山
	万丽丽
	刘佃奎
	罗鹏军
	赵鹏程
	丁勇
	邓辉

	职   务
	管理者代表
	销售部经理
	技术部部长
	生产部部长
	质检部部长
	供应部部长
	人事部


9. 认证审核准则：
9.1、《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则 

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：机械零部件、井下工具、钻采设备及配件、钻采工具、水处理设备的设计、制造及服务；井口装置配件、抽油机配件的制造及销售（不含行政许可的产品）。

12、文件审核情况说明：

12.1、收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

濮阳市东昊机械电子有限公司成立于2005年01月04日，法定代表人为丁勇，注册资本为贰仟陆佰陆拾陆万圆整，营业执照上住所为濮阳市锦田路与惠西路交叉口西北角。营业执照的登记时间为2020年04月15日，营业期限为2005年01月04日至长期，法人资格满足要求。测量管理体系覆盖的产品及活动范围为: 机械零部件、井下工具、钻采设备及配件、钻采工具、水处理设备的设计、制造及服务；井口装置配件、抽油机配件的制造及销售（不含行政许可的产品）。

企业活动范围和场所： 濮阳市锦田路与惠西路交叉口西北角。企业未收到因产品质量方面的客户投诉。企业不是重点耗能单位。该公司于2017年12月07日，通过北京航协认证中心有限责任公司的ISO 9001:2015质量管理体系认证，证书有效期为2020年12月06日; 2017年12月07日，通过北京航协认证中心有限责任公司的ISO 18001:2007职业健康安全管理体系认证，证书有效期为2020年12月06日;2017年12月07日，通过北京航协认证中心有限责任公司的ISO 14000:2015环境管理体系认证，证书有效期为2020年12月06日。企业产品执行标准为: GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分 试验方法》、SY/T 5106-1998 《油气田用封隔器通用技术要求》等技术标准，现行标准有效且受控。       

12.2、审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2020年1月7日，发布并实施企业测量管理体系DHJDCL-SC-2020《测量管理体系手册》和DHJDCL-CXWJ(01-20)-2020《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质检部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它6个部门和相关生产车间，规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的人力资源、物质资源、信息资源、外部供方、计量确认、测量过程控制、测量不确定度评定、溯源性、纠正措施、改进等条款也分别制定了文件。企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册》和《程序文件》，并配有组织机构图，测量管理体系职能分配表，明确规定了总经理的6项职责，管理者代表8项职责，主要计量职能部门——质检部的17项职责。并配备了生产工艺流程图。

经过阶段性文件审核，审核组认为：该企业的企业相关资质，符合国家和行业的法律法规有关规定。

12.3、评价客户现场的具体情况与客户的人员进行讨论，已确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况。 

12.3.1、企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了23个测量过程，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，记录信息完整，符合要求。重要的因素、过程、目标和运作的识别情况，为现场审核提供关注。识别关键测量过程1个，编制了《卡瓦牙表面硬度检测过程控制规范》。
12.3.2、检查了企业的配备的《测量设备管理台账》和《测量设备计量确认明细表》，对测量设备进行了计量确认，企业对《卡瓦牙表面硬度检测》等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.3.3、检查了企业《计量确认验证记录表》，对重要过程的测量设备和检测特性进行了计量验证。验证记录有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定校准日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.4、企业的认证场所的确认及测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置，满足认证标准的需求。

12.4、评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2020年4月16日-17日完成内审工作。企业已按计划日期实施了内审，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，对公司的管理层、6个部门和生产车间，进行了全要素的审核。内审共发现1个次要不符合项，已制定纠正措施，并进行限期整改工作。2020年4月18日内审中的发现的1个不符合项已关闭。审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

12.4.2、企业制定了测量管理体系评审计划，并于2020年4月22日开展了公司测量管理体系管理评审。会议由总经理主持，管理者代表、质检部等6个部门汇报了测量管理体系运行情况，总经理做了总结性评价。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。会议对公司测量体系目前存在的测量设备及时溯源、测量过程管控的有效性、人员培训等方面的问题，制定了整改措施并落实了责任部门。
13、现场审核情况：

审核组于2020年6月29日到6月30日，利用2天的时间，根据审核计划，先后抽样检查了企业6个部门及生产车间，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司机械零部件、井下工具、钻采设备及配件、钻采工具、水处理设备的设计、制造及服务；井口装置配件、抽油机配件的制造及销售（不含行政许可的产品）。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《卡瓦牙表面硬度检测》等关键测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

 审核组就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：  

13.1、总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，职能部门作用发挥较好，企业测量管理体系人员55人，职责明确，具备应有相应资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求，共识别23个测量过程，15个重要过程，《卡瓦牙表面硬度检测》1个测量过程被列为关键测量过程。企业检验、测量及测量过程所用测量设备配备齐全。企业共有100台件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴；质检部负责测量设备全过程管理，制定了测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。企业对测量设备的溯源管理、使用、维护管理，基本符合标准要求，测量设备标识齐全。

13.2、企业编写了《合格供方台账（检测设备）》，测量设备供应商为“哈尔滨量具厂”、“上海量具厂”、“桂林量具厂”等15家，主要供应外径千分尺、游标卡尺、深度尺等测量设备，已对测量设备的外部供方“哈尔滨量具厂”、“上海量具厂”、“桂林量具厂”等厂家的资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。企业编写了《合格供方台账（校准服务）》，委外校准服务机构共有3家为“江苏世通仪器检测服务有限公司”、“宝鸡市宝石石油量规检测中心”、“广东省世通仪器检测服务有限公司”，主要负责校准洛氏硬度计、外径千分尺、内径百分表等测量设备，已对校准服务供方进行了资质能力及服务评价资料，资料和相关记录齐全。
13.3、质量目标完成情况：

企业制定4条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准  GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相关条款内容。质量目标与计量方针一致，质量目标已分解。企业已对1月-6月质量目标完成情况进行统计，质量目标均已完成。2019年4月对公司顾客的满意度进行了调查，共发出8张调查表。顾客满意度98.88%。

13.4、本次审核共出具次要不符合项2项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

不符合01：查质检部现场摆放的计量编号为DHPT01的检验平台（1995mm×1500mm），有停用标识，停用日期为2020年4月23日，查《计量器具停用封存（启用）》单，停用原因“检定不合格”。查《测量设备台账》，该平板的使用状态标注为“在用”，测量设备台账中管理状态与实际管理不相符。不符合认证审核准则条款号：6.3.1测量设备。
不符合02：查生产部检测现场使用的出厂编号:T3120475，型号规格:(0-150)mm/0.02mm的游标卡尺已由“江苏世通仪器检测服务有限公司”校准,证书编号：KSZS199284D023，校准日期:2019年11月20日。又查《测量设备计量确认明细表》中该设备已经进行了计量确认，但设备上未粘贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则条款号：6.2.4 标识。
    13.5、现场重点抽查了《卡瓦牙表面硬度检测过程》，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.6、企业未建立最高计量标准开展检定和校准。企业部分的测量设备委外服务方3家。查 “江苏世通仪器检测服务有限公司”的中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为：CNAS L6634。“宝鸡市宝石石油量规检测中心”的中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为：CNAS L3330。“广东省世通仪器检测服务有限公司”的中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为：CNAS L3170，企业量值溯源符合标准要求，随机抽查10台，校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.7、测量过程控制

13.7.1、查关键测量过程控制：《卡瓦牙表面硬度检测过程》，详见附件《测量过程检查表》。

13.7.2、现场重点抽查了《卡瓦牙表面硬度检测过程不确定度评定报告》，不确定度评定方法正确，详见附件《卡瓦牙表面硬度检测过程不确定度评定报告》。
13.7.3、现场重点抽查了《卡瓦牙表面硬度检测过程有效性确认记录》、测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》和附件《测量过程系统控制监视分析表及控制图》。

13.7.4、企业主要耗能品种为电。2019年能耗为：电：390882kWh,折标煤48.039吨标煤

企业不是重点用能单位。
14、审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2020年6月28日的文件审核和2020年6月29日-30日现场审核情况， 审核组认为，企业领导重视，专人负责测量体系的管理，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备都经检定/校准/验证。重要测量过程部分，进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，濮阳市东昊机械电子有限公司 测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议： 

15.1、建立健全公司测量设备有效管控和检定校准证书的使用方式；

15.2、根据企业需求增强监控手段；提高测量手段、测量方法和监控方法；

15.3、加强测量过程识别，实施有效管理；
15.4、加强内审员培训，增加计量管理人员数量，提高企业的内部管理水平。

16、其他需要说明的事项:

无其他需要说明的事项

17、审核组组长（签字）：                                日期：

18、审核组成员(签字)：                                  日期：

19、审查人员（签字）：                                  日期：

20、法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21、北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：

2

