编号：0131-2019

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大连乳胶有限责任公司 | | | | | 审核员 |  | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 总经办 | 电子天平 | B213809968 | AL204 | Ⅰ级 | 砝码E2等级 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 2019年04月02日 | √ |
| 总经办 | 砝码 | 9632 | 1g-50g | F2等级 | 砝码E2等级 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 2019年04月02日 | √ |
| 总经办 | 扭力天平 | 664 | TN-100B | Ⅱ级 | 砝码F1等级 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 2019年04月02日 | √ |
| 总经办 | 标准超声波燃气表 | 1740002 | USM4-B | 平均示值误差1.14% | 钟罩式气体流量标准装置 | 上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心 | 2019年06月03日 | √ |
| 总经办 | 千分表测厚仪 | 9080792 | （0~1）mm | 示值误差  5μm | 量块三等 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 2019年04月18日 | √ |
| 总经办 | 测厚仪 | 914704 | （0~10）mm | 示值误差10μm | 量块三等 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 2019年04月11日 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 0638 | （0~1）MPa | 2.5级 | 活塞压力计0.05级 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 2019年04月18日 | √ |
| 生产部 | 数字电压表 | 190404011 | DCX46-DC | 示值误差0.01kV | 数字多功能源0.002级 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 2019年04月11日 | √ |
| 生产部 | 数字电压表 | 190404013 | TCD194U-4X1 | 示值误差0.01kV | 数字多功能源0.002级 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 2019年04月11日 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  企业未建立最高标准器，所有测量设备均送至大连计量检验检测研究院有限公司、上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心检定/校准，抽查9份测量设备，量值溯源满足要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2019年08月19日 下午至2019年08月21日 下午  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |