测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 大连乳胶有限责任公司

编    号：   0131-2019

认证报告内容

1. 企业名称： 大连乳胶有限责任公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 辽宁省大连市普兰店区海星路18号

企业活动范围和场所：  辽宁省大连市普兰店区海星路18号

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 7 (人.日)，现场人日 5 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2019年08月17至2019年08月18日

现场审核： 2019年08月19日 下午至2019年08月21日 下午

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李学弘 | 男 | 组长 | 13379233263 | 审核员 | 中认协评[2019]106 号 ISC[S]0117 |
| 李俐 | 女 | 组员 | 13709207775 | 高级审核员 | 中认协评[2018]72号ISC[S]0008 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 王圣智 | 凌克勤 | 管恩华 | 孙鹏 | 肖艳丽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 总经理 | 管理者代表 | 总经办 | 生产部 | 经营部 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：

审核范围：乳胶制品（天然胶乳橡胶避孕套、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套）的生产与销售。

涉及部门：管理者代表、总经办、生产部、经营部。

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业乳胶制品（天然胶乳橡胶避孕套、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套）等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为16343959元，2018年10月12日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。2018年12月04日取得医疗器械生产许可证。有效期至2020年3月19日。企业不是重点耗能单位，年耗能0.5万吨标煤。查截止到目前未发生质量问题有关的法律纠纷及投诉等。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2019年2月1日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为总经办，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它2个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者的5项职责，主要计量职能部门——总经办的14项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为GB 7543-2006 一次性使用灭菌橡胶外科手套、GB/T 10213-2006一次性使用医用橡胶检查手套、GB/T 天然胶乳橡胶避孕套技术要求与试验方法、浓缩天然胶乳 总固体含量的测定等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了胶乳总固体含量称重等12个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对213台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对胶乳总固体含量称重等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能 否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2019年7月20-21日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分2个组，对公司3个部门进行了全要素的审核，，共开出了1不符合项，于7月26日完成整改。

12.4.2、企业于2019年7月28日开展了管理评审，会议由公司总经理王圣智主持，由管理者代表凌克勤汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门。

12.5.2根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

13. 现场现场审核情况：

审核组于8月19日下午到8月21日利用2天半的时间根据审核计划先后抽样检查了企业3个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节胶乳总固体含量称重等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，总经办部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员52人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了12个测量过程，胶乳总固体含量称重等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，工艺过程质量控制、产品出厂检验测量过程测量设备配备齐全，，企业共有213台件（其中强制检定设备7台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备基本均已检定、校准，在有效期内，检测室环境基本满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；总经办负责建立测量设备合格供方名录。总经办部门负责对提供服务的的检定、校准机构等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

企业制定了6条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准要求并可测量，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2本次审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、在生产部审核时发现，用于电检车间电检试验设备的电压参数测量设备编号为5458的MF47型万用表未实施计量确认的验证，不符合GB/T19022-2003标准的 7.1.1条款的要求。

13.3现场重点抽查了胶乳总固体含量称重等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备均送大连计量检验检测研究院有限公司、上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心进行溯源。祥见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5测量过程控制

13.5.1查：胶乳总固体含量称重，详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2现场重点抽查了胶乳总固体含量称重电子天平不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3现场重点抽查了胶乳总固体含量称重等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

- 审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2019年8月17日-18日的文件审核和8月19日-21日的现场审核情况，审核组认为，大连乳胶有限责任公司领导重视测量管理体系工作，总经办作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经检定、校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范。综上所述，审核组认为大连乳胶有限责任公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、进一步加强相关人员计量技术基础知识学习和培训，以持续适应测量管理体系要求；

15.2、对主要主要胶乳产品在线质量控制参数的监测仪表和监视方法做进一步适用性评估，不断完善和提升控制能力；

15.3、对主要产品的主要质量特性的检测方法标准涉及的检测过程进一步识别方法比对等监视方法，开展必要的不同特性的相关性分析工作，进一步提升产品质量控制能力。

......

16. 其他需要说明的事项:

17. 审核组组长（签字）：                                日期：

- 审核组成员(签字)：                                   日期：

- 审查人员（签字）：                                  日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：