编号：0073-2018-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 湖北万锦科技有限公司 | 审核员 | 吴素平 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 检测中心 | 熔体流动速率仪 | 2153 | MFI-M | 温度±1℃时间±0.1s | 温湿度巡检仪U=0.4℃ k=2 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2019.10.9 | √ |
| 检测中心 | 电子天平 | 588527 | FA1004 | Ⅰ级 | 标准砝码E2等级 | 沙洋县质量监督技术检测中心 | 2020.5.19 | √ |
| 检测中心 | π尺 | 191240 | Φ（50-300）mm | ±0.02mm | 标准钢卷尺（0.03+0.03L）mm | 湖北省计量测试技术研究院 | 2020.5.26 | √ |
| 生产车间 | 真空表 | HY68592091197 | (-0.1-0)MPa | 1.6级 | 精密数字压力表0.05级 | 沙洋县质量监督技术检测中心 | 2020.5.19 | √ |
| 检测中心 | 管材落锤冲击试验机 | 0567 | XJL-300D | 高度U=1mm质量U=0.5gk=2 | 砝码F2标准钢卷尺（0.03+0.03L）mm | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2019.10.9 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 19096155 | (0-150)mm | ±0.02mm | 量块4等 | 湖北省计量测试技术研究院荆门分院 | 2020.6.4 | √ |
| 生产部 | 电子汽车衡 | 1241 | SCS-100 | Ⅲ级 | 标准砝码M12等级 | 沙洋县质量监督技术检测中心 | 2020.5.19 | √ |
| 检测中心 | 箱式电阻炉 | 201 | SX2-2.5-10 | U=2℃k=2 | 温湿度巡检仪U=0.4℃ k=2 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2019.10.9 | √ |
| 审核综合意見：抽查该公司所有测量设备均送湖北省计量测试技术研究院及荆门分院、沙洋县质量监督技术检测中心和上海捷祥测控技术有限公司，经查8份测试设备报告，填写规范，无遗漏，授权人签章有效，量值均可溯源至上级法定计量标准器，符合要求。 |
| 审核日期： 2020年07月04日 上午至2020年07月05日 下午 (共2.0天)众_副本审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**