编号：0126-2019

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 漆包线电阻值检测 | 企业部门 | 品管部 |
| 被测参数要求 | 参数M | 69.4mΩ | 导出计量要求 | 最大允许误差  | ±0.7 mΩ |
| 公差T | ±2.1mΩ | 允许不确定度 | 0.05 mΩ |
| 其他要求 |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 测量误差 | 其他特性 | 满足 |
| 1. 直流低电阻测试仪 | (0～200) mΩ | Urel=0.02% k=2 | ±（0.3%Rx+1个字） |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 测量过程控制规范编号 | HRD-CL-01 | 满足 |
| 测量方法编号 | QMS-GC02-2019 | 满足 |
| 环境条件 | 常温 | 满足 |
| 操作人员姓名 | 刘玉连 | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | （另附） | 满足 |
| 有效性确认方法 | （另附） | 满足 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | （另附） | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) | （另附） | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录：1. 测量过程控制规范编制满足要求;2. 测量过程要素(测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控;3. 测量过程不确定度评定方法正确;4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求;5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期：2019年 8 月20 日 审核员： 企业部门代表：