测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 徐州鸿润达电动车有限公司

编    号：        0126-2019

认证报告内容

1. 企业名称： 徐州鸿润达电动车有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 江苏省徐州市丰县电动车产业园经一路

企业活动范围和场所：江苏省徐州市丰县电动车产业园经一路

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 6 (人.日)，现场人日 4  (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2019 年08 月17日至2019 年08 月18日

现场审核： 2019年08月19日 上午至2019年08月20日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴素平 | 女 | 组长 | 13912864865 | 高级审核员 | 中认协评[2018]98号ISC[S]0026 |
| 王金连 | 女 | 组员 | 18936215805 | 审核员 | 中认协评[2018]249号ISC[S]0036 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 连广锋 | 于红志 | 张倩 | 张东云 | 刘天羽 | 刘红彬 | 赵世维 | 袁义军 | 章春艳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 总经理 | 副总经理 兼管代 | 品管部 部长 | 总经办主任 | 采购部部长 | 营销部部长 | 技术部部长 | 生产部部长 | 人力 资源部 部长 |

9. 认证审核准则：

9.1、《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、 GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则》

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：电动车用直流电动机生产和销售的产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。涉及的部门：管理者代表、品管部、总经办、技术部、采购部、营销部、人力资源部、生产部及生产车间。

- 文件审核情况说明：

12.1审核企业资质和法律法规的符合性： 企业申请认证的范围：涉及到电动车用直流电动机生产和销售的产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

徐州鸿润达电动车有限公司，于2019年06月03日颁发的营业执照，统一社会信用代码，913203216896438148，企业注册资本为200万元，注册地址：徐州市丰县电动车产业园经一路,营业期限2009年05月25日至2029年05月24日，法人资格满足要求。企业通过了北京海德国际认证公司的GB/T 19001-2016体系认证（有效期至2020年09月13日）；取得了徐州安全生产协会颁发的《安全生产标准化证书》（有效期至2021年12月）；取得了中国质量认证中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》，证书编号：2009010401374870，有效期至2022年06月19日；企业产品执行标准主要为：GB 12350-2009《小功率电动机的安全要求》、强制性产品认证实施规则CNCA-C04-01:2014《小功率电动机》、强制性产品认证实施规则CQC-C0401-2014《小功率电动机》、QMS-JY02-2019《产品检验规范》、QMS-GY02-2019《作业指导书》等，文件已受控，有受控标识，符合要求。企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。经查公司产品没有顾客对产品质量投诉等。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

徐州鸿润达电动车有限公司于2019年04月01日发布了HRD/MSM-2019《测量管理体系管理手册》及相关程序文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1 标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2徐州鸿润达电动车有限公司在体系文件中明确规定了：计量主要职能部门为品管部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的7个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3徐州鸿润达电动车有限公司采用过程方法编制了《管理体系手册》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表，明确规定了最高管理层5项职责，主要计量职能部门—品管部的19项职责。

审核组认为：该企业的测量管理体系《测量管理体系管理手册》文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3审查客户理解和实施标准要求的情况，结合可能的重要因素，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况，以便为策划现场审核提供关注点；

12.3.1企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了生产过程质量控制 、产品出厂检验等22个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》，分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2 检查了企业的测量设备台账和《计量确认明细表》，对40台件测量设备中的重要的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性、以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定/校准日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3 企业对原材料（外购件）检验、生产过程质量控制和产品出厂检验等重要测量过程，根据顾客的要求进行了计量要求导出、测量不确定度评定，测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4企业开展内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于2019年7月20日，组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。

12.4.2、企业于2019年7月25日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由公司总经理连广锋主持，由副总经理兼管代于红志汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。

13.现场审核情况：

审核组于2019年8月19日到20日在徐州鸿润达电动车有限公司，根据审核计划先后抽样检查了公司7个职能管理部门及生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量过程，并对企业的能源管理进行了检查，该企业主要耗能为电、水，年度耗能折算标煤42.77吨，非重点耗能企业。企业的各级能源测量设备配备和准确度等级满足要求，能源管理满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。通过审核掌握了徐州鸿润达电动车有限公司的测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1、总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，品管部职能作用发挥较好，企业从原材料外购件的质量检验、生产过程质量控制、出厂产品性能检测等测量过程共识别了78个测量过程，外购件磁钢的磁通量检测；定子、转子的内径检测；机壳的内径；绝缘纸的厚度、耐压值检测；漆包线的电阻值检测、耐压值检测；组装后轴承的硬度值检测、内外径检测；电机漏电、电机耐压、电机测试等被列为重要测量过程。企业的外购件质量检验、生产过程质量控制、产品性能出厂检验测量过程测量设备配备齐全，公司共有40台件测量设备（其中强制检定计量器具8台）纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备基本均已检定、校准，在有效期内，检测室环境基本满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；品管部、采购部负责建立测量设备合格供方名录。品管部负责对提供服务的检定、校准机构等外部服务建有名录和业绩评定，企业未建最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准，检定校准单位为丰县计量检定测试所、苏州朗博校准检测有限公司，南京泰斯特检测技术有限公司，量值溯源符合要求。测量设备标识齐全，符合要求。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2、质量目标完成情况：

查HRD/MSM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及6项质量目标

一致，有具体指标可测量，已分解至企业各部门，每月由品管部统计、考核，已统计至7月份，

都均能达标。

13.2本次审核共出具一般不符合项2项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

13.2.1 抽查品管部（三坐标测量机）检测室，未按三坐标测量机的使用环境要求配备温湿度计，不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003标准的 6.3.2条款。

13.2.2 抽查品管部使用的编号CHJ041-I ，GM1357，(30-130)dB的声级计，未检定、校准。

不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003标准的 7.3.2条款。

13.3 现场重点抽查了漆包线电阻值检测过程，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满

足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4企业所有在用的测量设备溯源至有资质的检测机构检定、校准，经查7份测量设备检定、

校准证书报告，均符合标准要求，详见《测量设备溯源抽查表》。

13.5测量过程控制

13.5.1查漆包线电阻值检测过程等，企业规定了测量人员和测量方法、测量设备的控制要求，详见《测量过程控制抽查表》。

13.5.2现场重点抽查漆包线电阻值检测过程测量不确定度评定，评定方法正确，详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3现场重点抽查了漆包线电阻值检测过程有效性确认，测量过程监视记和控制图绘制，基本满足标准要求，详见附件《测量过程监视记录及控制图》、《测量过程有效性确认记录表》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2019年8月17日-18日的文件审核和8月19日-20日的现场审核情况，审核组认为，徐州鸿润达电动车有限公司领导重视测量管理体系工作，品管部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经检定、校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范。综上所述，审核组认为徐州鸿润达电动车有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15. 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制，要不断加强对重要测量过程的监视工作。

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长（签字）：                                日期：

- 审核组成员(签字)：                                   日期：

- 审查人员（签字）：                                  日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：