编号：0179-2018-2020

现场审核记录

企业名称：甘肃酒钢集团榆中钢铁股份有限公司

审核员：王常宁            审核日期： 2020年07月13日 上午至2020年07月14日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 4.总要求 | 企业建立测量管理体系一年来运行正常有效，管代谢绍玮参加本次审核首次和末次会议，并在会上发言。公司领导对企业建立测量管理体系及对测量设备的计量工作很重视，对因不满足计量要求而带来的质量风险认识清楚。 企业计量职能部门技术质量部能履行职责对体系运行进行管理和协调。 一年内，企业组织机构无变动，产品无变化。 | 管理层/管理者代表、技术质量部（检验检测站）、党政工作部、安全环保部、设备能源部（动力分厂） | 否 |
| 2 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 公司主要测量要求是已识别出的2925个测量过程和2个关键测量过程，其中：1）汽车衡称重测量过程；2）一氧化碳检测报警器测量过程为关键测量过程。本次审核没有新增关键测量过程。公司分别对每个测量过程从重要性、技术要求、配备的测量设备测量范围、允许误差（测量不确定度）、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别，满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，关键测量过程进行了控制和监视，满足顾客的计量要求。 企业通过顾客满意度调查来证明顾客的测量要求得到满足。查：2019年外部顾客对产品质量满意率为95%。 企业在物料交接、能源、安全、环保现场管理等方面未有顾客投诉清况。企业的产品质量稳定。 查：公司未按照JGYG/CL-CX（14）-2017“顾客满意度调查管理程序”要求，向内部顾客发放《内部顾客满意度调查表》，进行内部顾客满意度的调查汇总。 | 管理层/管理者代表、技术质量部（检验检测站）、党政工作部、安全环保部、设备能源部（动力分厂） | 01 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司制定了计量方针及10项质量目标，可测量，技术检验部对各部门进行统一考核。查：2019年（1~12）月计量工作质量目标完成统计表，各部门都能按照计划要求完成目标任务，其中A类计量器具受检率100%，关键测量过程受控100%。 | 技术质量部（检验检测站）、党政工作部、安全环保部、设备能源部（动力分厂） | 否 |
| 4 | 企业人员对测量体系中规定的职责是否能履行？是否组织了测量人员能力培训？ | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 对管理者代表、安全环保部、技术质量部、设备能源部各自的职责进行询问交流，各部门基本能履行在测量管理体系中的职责。技术质量部有专人负责各项体系运行工作。 企业制定了2020年人员培训计划。抽查：2019年培训计划，3月15日“炼铁作业区计量设备的检定、校准和测量管理体系”培训，有参训人员名单，培训具体内容、培训有效性评估表，能按照培训计划要求完成培训任务。 | 管理者代表/技术质量部（检验检测站）、党政工作部、安全环保部、设备能源部（动力分厂） | 否 |
| 5 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件，已覆盖标准的全部要素，能够满足标准和企业管理要求。现场抽查技术质量部、安全环保部、设备能源部、检验检测站执行国家标准GB17167-2003、GB13271-2014、GB12348-2008、GB/T1499.1-2017、GB/T1499.2-2018等标准，均现行有效。 | 技术质量部（检验检测站）、安全环保部、设备能源部（动力分厂） | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。 查：技术质量部“拉力试验机”“荧光光谱仪”、“碳硫分析仪”等自带测量软件，技术质量部检验检测站已对软件进行了识别、登记。 | 技术质量部（检验检测站） | 否 |
| 7 | 核对2-3个记录，是否按程序要求对记录实施管理。记录信息量是否完整？编号、依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 抽查：1）查：《榆钢公司力学性能检验记录表》资料；编号：SYSJL28-50,日期2020年6月25日；记录信息完整，符合要求。2）公司自检项目《常用玻璃量器检定记录》编号：ZLJL15/JL-043，日期2020年3月19日，检定：魏向荣，核验：谢亚武； - 3）《电子天平检验记录》编号：ZLJL15/JL-032，日期2020年7月8日，检定：魏向荣，核验：谢亚武；报告信息量齐全，有标准器信息，有检定依据文件信息，使用计量单位正确。 报告记录按程序文件规定对记录实施管理、保存，保存期为三年。 | 技术质量部（检验检测站） | 否 |
| 8 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：公司共有5566台件测量设备，对1200台重要及关键的测量设备进行了计量确认，公司测量设备均送至甘肃省计量研究院、国家轨道衡计量站兰州分站、陕西省计量科学研究院检定/校准，量值溯源规范。 检定/校准机构按《外部供方管理程序》管理，检定/校准证书由各测量设备使用部门保存。 抽查：编号31211013万能试验机2020年03月19日由甘肃省计量研究院检定，证书编号：力学字第2020018153；编号2012120001电子汽车衡于2020年03月19日由甘肃省计量研究院检定，证书编号：衡器字第2020016840。测量设备使用环境条件满足要求。 所有设备已进行确认，抽查的8份测量设备检定证书均在有效期内，填写规范，符合要求。详见《量值溯源抽查记录表（1）》。 | 技术质量部（检验检测站）、安全环保部、设备能源部（动力分厂） | 否 |
| 9 | 是否对外部供方（服务方）信息进行了收集，进行合格供方评审？采购部对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查：技术质量部编制了《合格供应商清单》；有合格供方和服务方名单资质记录。抽查：提供测量设备校准服务的单位：1）甘肃省计量研究院，计量授权证书号：（国）法计（2017）01014号。2）酒泉钢铁（集团）有限责任公司，授权证书（甘）专计（2018）001号。 建议：对合格供方和服务方要进行动态管理，要对供应测量设备的供方和对测量器具进行检定/校准服务单位的服务质量进行跟踪评价。 | 技术质量部 | 否 |
| 10 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程的测量设备，配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程：“汽车衡称重测量过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 抽查：编号2012120001电子汽车衡于2020年03月19日由甘肃省计量研究院检定在有效期内。公司规定对验证不合格的测量设备进行维修后再检/校，或做报废处理。 | 技术质量部 | 否 |
| 11 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业目前已识别2个关键测量过程，查：汽车衡称重测量过程，有计量要求导出，导出验证方法正确。编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。 技术质量部（检验检测站）对2个关键测量过程做了有效性确认试验，结果满足要求。对2个关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件“汽车衡称重测量过程不确定度评定”资料。 | 技术质量部（检验检测站） |  |
| 12 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 2019年10月23日，单独组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司包括管理层在内的各职能部门及生产分厂进行了全要素的审核。本次内部审核发现3个不符合项，涉及部门炼铁分厂、焦化分厂，轧钢分厂，已制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。 公司于2019年11月25日，组织了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管代对体系运行作主要发言，测量管理体系职能部门和个分厂领导参加的评审会议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 建议：进一步提高内审工作质量，不能使内审工作成为“走过场”，每年审核要有新的发现，真正找出企业在测量过程和测量设备使用、管理中存在的问题。 | 管理层/管理者代表、技术质量部（检验检测站）、安全环保部、设备能源部（动力分厂） | 否 |
| 13 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查《汽车衡称重测量过程监视统计记录表》显示:2019年1月到2020年6月对“汽车衡称重测量过程”进行了持续监视，测量数据均满足测量过程的技术要求。 见附件：汽车衡称重测量过程监视记录及控制图。 | 技术质量部 | 否 |
| 14 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。 | 8.3不合格控制 8.4改进 | 上年度初审开出3个不符合项， 公司对提出的不符合项很重视，对提出的3个不符合项进行了整改：1）已对不合格耐震压力表进行报废处理；2）已将一氧化碳报警器（编号18111066）纳入炼铁作业区《榆钢炼铁作业区计量标准台帐》进行管理；3）已将“酒泉钢铁（集团）有限公司”纳入外部服务方名单，并进行评审。经本次现场审核，确认公司对上年度外部审核中发现的问题，能按其要求进行整改，并制定预防纠正措施认真进行自查自纠，能不断完善体系的管理。 | 技术质量部 | 否 |
| 15 | 强制检定，法定计量单位使用。 | 计量法制要求 | 企业的强检计量器具能按照法制管理要求执行检定和管理。 查企业生产过程检测记录和工艺文件，法定计量单位大小写基本规范。 | 技术质量部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于1、开发市场，企业形象广告宣传；2、用于招投标加分。 |  | 否 |
| 17 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具电表、水表、气表（流量计）、压力表、衡器等准确度等级均符合标准要求。 | 技术质量部、设备能源部 | 否 |
| 18 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 公司电表总表、水表总表、由供电局、自来水公司管理；煤炭通过公司汽车衡计量、汽车衡已纳入强检计量器具管理；其他能源计量器具由技术质量部负责送检和进行自校。 | 技术质量部、设备能源部 | 否 |
| 19 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业2019年度综合能耗当量值： 162.14万吨标准煤，其中电耗15470万千瓦时，水耗487万吨，氧、氮、氩气消耗是46102.6万立方米，煤炭消耗95.15万吨，焦炭74.535万吨，属于重点耗能企业。 设备能源部对公司能源数据进行分析考核。 | 设备能源部 | 否 |