编    号：0179-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：酒钢集团榆中钢铁有限责任公司

审核员：    谢  睿        审核日期： 2020年07月13日 上午至2020年07月14日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 各分厂已建立了本作业区测量设备台账，已按要求进行ABC分类管理。每年度计量技术部负责制定测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。测量设备处于有效的检定/校准状态，台账信息和证书信息一致。详见《量值溯源抽查记录表》。 查炼钢作业区化验室：环境要求：（20-24）℃，湿度：（65-75）%RH.已经配备温湿度计，纳入B类设备管理。 现场有监控记录，没有出现环境失控情况。 设备有关信息与检定证书台账信息一致，设备使用环境条件满足要求。 抽查焦化厂1炉高煤主管压力表阀，压力表编号为J-126S，测量范围（0-20）KPa的压力表，纳入C类管理，标识显示有效期为2年，填写不规范。 建议：测量设备的科学、经济分类管理还存在不足，现场测量设备计量确认标识存在不规范问题，需进一步加强测量设备的标识受控管理。 | 轧钢厂/焦化厂/炼钢厂/储运部/炼铁厂 | 否 |
| 2 | 外部供方一览表和满意度。 | 6.4外部供方 8.2.2顾客满意 | 供销部依据执行《外部供方管理控制程序》，组织对外购产品的外部供方进行评价，确定外部合格供方并建立合格供方档案。 外部顾客满意度调查是由供销部负责，提供了顾客满意度调查表，外部顾客满意度为95%。 | 供销部 |  |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查轧钢厂测量设备《计量确认过程验证记录表》，核实配备的测量设备耐震压力表满足使用要求，计量验证记录内容正确。使用的测量设备均已检定/校准。 各分厂已建立了本作业区测量过程控制一览表，已按要求对设备进行确认验证管理。 抽查测量设备计量确认情况。 抽查轧钢厂耐震压力表（编号115947170）/测力计（编号040521）等测量设备均经过校准和计量确认，抽查的测量设备已经按照工艺要求识别对应计量要求，基本符合要求。 设备上粘贴内部合格标识，并标明ABC类别，基本符合文件规定。 已经形成《2020年测量设备计量确认间隔管理目录》，对本单位测量设备的计量确认间隔形成规定并已受控。 | 轧钢厂/焦化厂/炼钢厂/储运部/炼铁厂 |  |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 检查轧钢作业区已识别本作业区的测量过程703个，形成《测量过程一览表》。 炼钢厂识别测量过程118个。形成《测量过程一览表》。测量过程名称、测量参数等要素信息齐全。其中：一氧化碳有毒气体报警测量过程为重要控制过程；公司建立了一氧化碳有毒气体报警器计量标准，对设备进行定期检定，满足测量过程管理要求。 | 轧钢厂/焦化厂/炼钢厂/储运部/炼铁厂 |  |
| 5 | 溯源性，测量结果是否都能溯源到SI单位标准 | 7.3.2 溯源性 | 各分厂现场监视记录及相关记录都能溯源到国际单位标准。 各分厂的计量器具的检定和校准，量值溯源规范。测量设备检定/校准证书填写规范符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。 企业计量器具，由甘肃省计量研究院以及酒泉钢铁（集团）有限责任公司检定/校准，量值溯源规范。经查16份测量设备检定/校准证书，填写规范，无遗漏，符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。 | 轧钢厂/焦化厂/炼钢厂/储运部/炼铁厂 |  |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ 过程监视记录是否出现测量过程不合格，如有检查处理记录。 | 8.2.4测量管理体系的监视 8.3不合格控制 | 通过内部审核、管理评审等方式监视、评价改进措施的落实，对体系运行进行持续改进。 在测量过程中重要控制过程的监视核查方面，对关键测量过程“汽车衡称重测量过程”等使用了统计技术。 对列入体系管理的重要控制测量过程和测量设备，按照《测量过程控制规范》中规定的频次进行监视。 对各分厂的测量设备计量确认和测量过程进行持续监视，保证连续有效。 抽查按作业指导书要求形成对应测量过程记录，未发现不合格测量过程。 | 轧钢厂/焦化厂/炼钢厂/储运部/炼铁厂 |  |