编号：0049-2019-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 西安高湾信息技术有限公司 | | | | | 审核员 | 38a0aeef7d5e5436c0e5b10cc5ae164 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 技术部 | 外径千分尺 | 49884 | （0-25）mm | ±0.004㎜ | 4等量块 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.4.24 | √ |
| 技术部 | 数显卡尺 | K15A168054 | （0-150）mm | ±0.02㎜ | 5等量块 | 2020.4.24 | √ |
| 生产部 | 数显卡尺 | K15A168055 | （0-150）mm | ±0.02㎜ | 5等量块 | 2020.4.24 | √ |
| 生产部 | 示波器 | C014046 | TDS1012C-SC | *U*rel=4×10-3 *k*=2 | 0.5级  示波器校准仪 | 2020.4.24 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | 44151 | （0-25）mm | ±0.004㎜ | 4等量块 | 2020.4.24 | √ |
| 生产部 | 数显全洛氏硬度计 | 068 | HRSS-150 | *U*=1.2HR  *k*=2 | *U*=(0.38-0.7)HR *k*=2  标准洛氏硬度块 | 2020.4.24 | √ |
| 生产部 | 抗震压力表 | 81187223 | （0-60）Mpa | 1级 | 0.05级  数字压力计 | 2020.4.24 | √ |
| 审核综合意見：  公司未建计量标准，测量设备全部送至有资质的机构进行了检定、校准。抽查了7台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年05月05日  a34332994853bf8842bb18b314c7a9e38a0aeef7d5e5436c0e5b10cc5ae164  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**