附录B

灯杆壁厚测量高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 2020-01 | 测量过程名称 | 灯杆壁厚测量过程 | 测量过程规范编号 |  | HZDQCL-GF-202001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 品管部 | 测量项目 | 管材壁厚尺寸 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：游标卡尺（0-200）mm，允差：±0.03mm。 测量方法：按照GB/T24907-2010《道路照明用LED灯 性能要求》的要求进行测量。 环境条件：常温。 测量软件；无。 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得上岗证。 其他影响量：无。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看出厂编号：DQ01，型号规格：（0-200）mm的游标卡尺，其校准证书编号：HK0520063105，校准日期：2020年06月30日，校准机构：深圳华科计量检测技术有限公司。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认 用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2020年04月20日，用（0-200）mm的游标卡尺对灯杆壁厚进行3次测量，平均值为1=4.113mm。 （2）2020年07月02日，用（0-200）mm的游标卡尺对灯杆壁厚进行3次测量，平均值为2=4.120mm。 测量结果的扩展不确定度为U=0.05mm，k=2 En=0.1 当En≤1时，测量过程有效；此En=0.1<1,测量过程有效。 确认人员： 日期：2020.07.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |