编    号：0045-2017-2017

审核员现场审核记录

企业名称：六安新兴塑管有限公司

审核员：     刘复荣

审核日期： 2020年7月7日至2020年7月8日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了XXSG/CL07-2017《记录控制程序》,其中规定了记录的控制要求。 查质量部的“产品出厂检验报告”1份，产品名称：给水用聚乙烯（PE）管材；报告编号：[2020]检PE字20GB-011号；检验日 期：2020.4.28-2017.4.12;检验依据GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE管材）》;检验项目：外观、外径、壁厚、断裂伸长率：静液压试验。符合要求。 | 质量部 生产部 综合部 | 否 |
| 2 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 | 企业有15台测量设备纳入了测量管理体系，没有新增测量设备。 查力学性能测试过程使用的管材静液压力试验机，测量设备编号为20160404-1，校准证书编号:HF19AX004680002,校准日期2019年08月07日。校准机构：安徽华方计量科技有限公司，符合要求。 查管材壁厚检验过程使用的带表游标卡尺，测量设备编号为KL7D050310，委托六安市计量测试研究所检定，检定证书编号YCCD2019-1-000240，检定日期2019年07月25日。测量设备证书、台账信息均一致。符合要求。 查检测室的2020年6月“温度湿度记录表”表明环境温度满足要求。 | 质量部 生产部 仓储部 | 否 |
| 3 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查企业XXSG/CL11-2017《外部供方管理控制程序》文件，已规定了对供方的评价管理和监控方法。 企业建立了的“合格供方名录”；查XX-CG-02《供方评价记录表》，序号：01，供方名称：湖北楷锦塑胶色母有限公司；经采购部、生产部、销售部、综合部、总经理进行综合评价，为合格物资供方。 | 采购部 | 否 |
| 4 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 7.1.1总则 | 设备配备、检定校准、验证方法满足要求，详见附件《计量要求导出和验证记录表》 查记录编号：202001的《计量确认过程验证记录表》，测量设备为：带表游标卡尺，验证日期：2020.7.2，验证方法为比对法,符合要求。 确认表信息记录内容有被测参数名称;技术要求、测量设备的计量特性、验证情况等，信息记录正确，齐全。计量验证方法符合要求。 查质量部检验室使用的出厂编号为9347，规格型号为（0-125）mm的游标卡尺没有进行计量确认，不符合GB/T19022-2003 条款7.1.1总则中“应设计并实施计量确认......和测量设备设备验证”的规定要求。 | 质量部 生产部 | 次要不符合01 |
| 5 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2测量过程 | 企业编制了XXSG/CL12-2017 《测量设备计量确认管理控制程序》,企业共识别出19个测量过程，其中1个关键过程。没有新增测量过程。 对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，其中“Φ63×4.7管材壁厚检验过程”是关键测量过程；编制了“Φ63×4.7管材壁厚检验过程控制规范”，按照控制规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。 查关键测量过程，即“Φ63×4.7管材壁厚检验过程”的“计量确认过程验证记录表”，采用了准确度比较法进行验证，验证方法正确，符合要求。 | 生产部 质量部 采购部 | 否 |
| 6 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 查六安市计量测试研究所，计量检定机构授权证书号：（国）法计 （晥2013）008号； 查安徽华方计量科技有限公司，17025认可证书注册号：CNAC L0400； 查六安市度量衡管理所，计量检定机构授权证书号：（国）法计 （晥2018）009号； 量值均溯源至社会公用标准。详见《量值溯源抽查表》。符合要求。 | 质量部 | 否 |
| 7 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客 满意 | 企业编制了XXSG/CL01-2017 《顾客满意控制程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 2020年5月企业对顾客的满意度进行了调查，发出外部顾客满意度调查表8张，收回8张，顾客满意度98.0%。 | 销售部 质量部 | 否 |
| 8 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了XXSG/CL18-2017《不合格管理控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业2020年6月2日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已与6与5日关闭。 | 生产部 质量部 | 否 |
| 9 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查企业2020年3月16日及4月26日“六安新兴塑管拉伸试验记录”，其计量单位使用情况符合要求。 企业无强制检定设备。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 10 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水，2019年8月-2020年6月能耗为： 电：1821416kWh,折标煤223.852吨标煤；水：11000吨，折标煤0.9427吨标煤,共消耗224.7947吨标煤。 不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |