编号：0072-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 安徽晓阳不锈钢管道制造有限公司 | | | | | 审核员 | 刘复荣 | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备  编号 | 型号  规格 | 测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准装置  准确度等级 | 检定机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产技术部 | 数显卡尺 | 4310315549 | （0-150）mm | MPE=±0.03mm | 检定游标量具标准器组  6.4μm | 六安市计量测试研究所 | 2020.04.23 | √ |
| 生产技术部 | 数显卡尺 | 511030272 | （0-300）mm | MPE=±0.04mm | 检定游标量具标准器组  6.4μm | 六安市计量测试研究所 | 2020.04.23 | √ |
| 生产技术部 | 游标卡尺 | 91703153 | （0-500）mm | MPE=±0.05mm | 检定游标量具标准器组  6.4μm | 六安市计量测试研究所 | 2020.04.23 | √ |
| 生产技术部 | 外径千分尺 | A13646 | （0-25）mm | MPE=±0.004mm | 检定测微量具标准器组  1.7μm | 六安市计量测试研究所 | 2020.04.23 | √ |
| 生产技术部 | 外径千分尺 | 7011374 | （0-25）mm | MPE=±0.004mm | 检定测微量具标准器组  1.7μm | 六安市计量测试研究所 | 2020.04.23 | √ |
| 生产技术部 | 压力表 | YQ09058527 | (0-40)MPa | 1.6级 | 精密压力表  0.4级 | 六安市计量测试研究所 | 2020.04.23 | √ |
| 生产技术部 | 压力表 | YY0126901 | (0-4)MPa | 2.5级 | 精密压力表  0.4级 | 六安市计量测试研究所 | 2020.04.23 | √ |
| 生产技术部 | 百分表 | 1805496 | (0-10)mm | 0.02mm | 量块  3等 | 六安市计量测试研究所 | 2020.04.23 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行检定/校准，抽查8份测量设备检定/校准证书，检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年05月06日上午至2020年05月06日下午  98bfa14354443b3165fbbf54f3f0042审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |