编号：0095-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 信东仪器仪表（苏州）股份有限公司 | | | | | 审核员 | 余慧 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 品质部 | 电子天平 | EB03 | EK-2kg | U=1g  k=2 | 法码：M1等级 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.06.19 | √ |
| 生产部 | 数显卡尺 | DC35 | （0～200）mm | ±0.03mm | 卡尺专用量块  5等 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.06.19 | √ |
| 品质部 | 绝缘电阻表 | 15105274 | ZC25-4B | Urel=2.5%  k=2 | 高阻箱： Urel=0.20%  k=2 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.06.19 | √ |
| 生产部 | 临界流文丘里喷嘴 | 510 | φ8 | 0.2级 | 气体流量标准装置  Urel=0.05%  k=2 | 江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心 | 2020.06.16 | √ |
| 生产部 | 气体音速喷嘴标定装置 | QTPZ-1507-001 | ZEX-QTPZ/1024-0.3 | Urel=0.30%  k=2 | 二等金属量器标准装置(0.5-5000)L | 江苏省计量科学研究院 | 2019.03.13 | √ |
| 生产部 | 温度变送器 | 54 | WZP-230 | U=0.2℃  k=2 | 温度校准仪:±(0.015%RD+0,001%FS) | 苏州市计量测试院 | 2020.06.18 | √ |
| 生产部 | 电磁流量计 | A0312899 | MGM5090K DN6 | 0.5级 | 水流量标准装置Urel=0.05% k=2 | 无锡市计量测试院 | 2019.04.29 | √ |
| 品质部 | 数显温湿度计 | / | HTC-1 | U=0.5℃  k=2 | 温湿度检定箱  温度:U=0.3℃ k=2  湿度: :U=1.0%RH k=2 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.06.20 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  企业建立了音速喷嘴气体流量标准装置和液（物）位计检定装置二项计量标准器，考核证书均在有效期内。其他测量设备委托江苏省计量科学研究院、江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心、苏州市计量测试院、东莞市帝恩检测有限公司进行检定/校准，经查 8份测量设备检定/校准证书，都在周期内使用，标识齐全，测量设备管理相关信息一致。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020年7月11日~ 7月 12日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**