编     号：0095-2020

现场审核记录

企业名称：信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

审核员：     余慧                      审核日期：2020年07月11日 ~ 07月12日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查：品质部主要职责为统一归口管理建立、实施保持和持续改进公司的测量管理体系，为质量提供计量保证。负责可测量的质量目标分解。负责全公司测量设备的统一管理。 查：编绘制产品图纸、生产和检验 操作规程、作业指导书，明确进厂、过程和成品检验，检测控制用测量设备的配备要求。 询问相关部门及人员基本清楚本部门计量职能，出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 | 品质部 生产部（工序） 技术部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品技术部、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品质部和技术部组织识别企业原料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 品质部 技术部 | 否 |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 公司文件为现行有效版本并受控。 查：管理文件处于现行有效状态，信息量较全且受控。 查见了GB/T28848-2012智能气体流量计、JJG633-2005气体容积式流量计\GB/T3969-2008浮筒式液位仪表以及企业的产品加工作业指导书,来料和外协件检验规程等技术标准和技术文件。文件中计量单位使用基本正确。个别处将kPa,写成KPa,已与企业提出。 | 品质部 技术部 生产部（工序） | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业根据自身特点编制测量管理手册和程序文件，其中XDYB/CL.08-2020测量体系记录控制程序,测量记录管理要求包括质量符合性和体系运行记录、计量确认记录、测量过程记录。 查：腰轮流量计出厂检验记录ST/QL-14-A113包括精度、重复性、绝缘电阻和气密性等检验项目，型号，依据是图纸和JJG检定规程，有判定结论和日期、检验人员签字，进料检测记录ST/QL-14-A103有检验数据记录和检验人员签字。记录清楚无涂改。 查：产品焊接加工2020年耐压试压记录，记录品名、压力和保压时间、试验人员及日期，检验结果记录，提供委外的焊缝检测记录。信息量基本完整，记录清楚无涂改。 | 生产部(含工序) 品质部 | 否 |
| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查测量设备台账，包括监视设备。已对测量设备进行ABC分类管理。测量设备台账共记录计量器具97个，其中B类92个。企业建立了二项计量标准为：[2019]县量标张家港保企证字第005号液（物）位计检定装置和[2017]县量标张家港企证字第1107号音速喷嘴气体流量标准装置，证书均在有效期内。抽查部分测量设备均送法定计量检定机构检定校准。 查（0－150）mm数显卡尺、(0-25)m数显千分尺、压力表、温湿度计和三坐标测量机等，有计量确认标识且信息基本完整。发现： 1.生产现场ZEX-QTPZ/1024-0.3气体音速喷嘴标定装置虽已检定，但未按要求贴计量确认标识。 2.电子检测室SDJ410高低温试验箱未进行检定/校准 测量设备台账信息和证书一致。 测量设备使用环境条件满足要求。 测量设备量值溯源性详见《测量设备溯源抽查表》 | 生产部(含工序) 品质部 | 01 02 |
| 6 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的XDYB/CL.17-2020《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。现场重点抽查了25腰轮壳体销孔直径测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 品质部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了XDYB/CL.07-2020测量软件管理程序文件，对软件管理提出要求。查目前企业没有专用独立测量软件，执行过程符合文件要求。 | 品质部 | 否 |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 8.2.4测量管理体系的监视 | 根据用户要求及标准要求识别出技术要求并转为测量要求。 企业使用经过计量确认的测量设备，并对测量设备确认进行验证，提供了《计量确认过程验证记录表》。 测量过程导出计量要求并进行了验证。 查：25腰轮壳体销孔直径测量过程测量过程。详见计量要求导出和计量验证记录表。 | 品质部 | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总分类，目前共识别46个测量过程，覆盖了产品重要性能参数的生产过程，但是识别统计不够充分，未能全面统计覆盖从原料进厂到出厂的全部测量过程。企业对25腰轮壳体销孔直径测量过程定为关键测量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 生产部(含工序) 品质部 | 否 |
| 10 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了XDYB/CL.19-2020不合格管理控制程序，，对发现的不合格进行控制管理，并做好记录。符合要求。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。 | 生产部(含工序) 品质部 | 否 |
| 11 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编制XDYB/CL.20-2020纠正和预防措施管理程序规定了纠正措施和预防措施控制管理要求，对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。满足标准要求。 | 品质部 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业强制检定设备包括二套计量标准装置和1个压力表,并实施强制检定管理；产品不是定量包装产品。 | 品质部 | 否 |