编     号：0099-2020

现场审核记录

公司名称：安徽星辰智创信息科技有限公司

审核员：________

审核日期：远程 2020年05月23日下午至2020年05月24日上午，现场确认审核7月11日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚公司为什么要建立测量管理 ？公司顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？公司有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表洪斌对公司建立测量管 理体系以及计量职能的理解准确到位，对因 不满足计量要求给质量带来的风险认识深刻。 为保证计量职能的有效发挥，公司赋予了 工程管理中心对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。制订了测量管理体系文件和相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法，对产品来料检测、监控设备安装、管材设备安装、线缆测试、网络测试、接地测试、光纤熔接等各类测量过程进行了顾客的测量要求的识别，并进行计量确认过程验证，将这些要求通过主要计量职能部门工程管理中心进行传递，满足顾客的要求。 公司目前管理还存在的主要问题是，体系刚建立，计量基础工作较薄弱，测量设备的管 理及测量过程的有效控制还需要进一步完善。 公司的目标是通过体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运 行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 工程管理中心 综合管理部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制了XCZC/CX06-2019《文件控制程序》,其中规定了测量管理体系文件的控制要求。 查工程管理中心执行的标准GB/T50606 -2010《智能建筑工程施工规范》，受控、现行有效，符合要求。 | 工程管理中心 综合管理部 | 否 |
| 3 | 公司是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 公司编制了XCZC/CX07-2019 《测量软 件管理控制程序》，其中规定了对软件的控制要求。 公司目前没有检测软件。 | 工程管理中心 综合管理部 | 否 |
| 4 | 公司是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 公司编制了XCZC/CX08-2019《质量记录 控制程序》,其中规定了对记录的控制要求。 查“星辰智创采购到货确认单”1份，项目名称：金寨幸福家园安置小区；到货材料名称：包括4米广告道闸、雷达在内共6类材料；品 牌：“百姓”；检验方式：抽查；确认结论：合格。验收日期：2020年1月10日。记录保存5年。 | 工程管理中心 综合管理部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 公司编制了XCZC/CX09-2019 《封印和标识管理控制程序》,规定了标识的控制要求。 测量设备计量确认状态标识的粘贴情况待现场审核进一步确认。 | 工程管理中心 综合管理部 | 否 |
| 6 | 公司是否建立 测量设备管理程序？公司规定哪些测量设 备纳入测量管理体系？有无测量设备台帐？测量设备是否处于有效的校准状态？使用环境条件是否满足要求？公司对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司编制了XCZC/CX10-2019《测量设备 管理控制程序》、 XCZC/CX13-2019《测量设 备计量确认管理控制程序》XCZC/CX11-2019《测量设备环境控制程序》，其中规定了测量 设备的维护管理及环境控制要求。 共有18台测量设备纳入了测量管理体系 并建立了《测量设备台账》。 测量设备的管理和溯源符合要求。 抽查由“深圳华科计量检测技术有限公司”出具的校准证书1份。测量设备名称：接地电阻测试仪；型号规格：BY2571数字式；管理编号:XC-03；校准日期:2020年05月19日；证书编号：HK05200519307。测量设备处于有效校准状态。 公司对测量设备按ABC进行分类管理，明确了对测量设备的使用、维护及保养要求， 环境条件满足要求。 测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 工程管理中心 综合管理部 | 否 |
| 7 | 公司是否建立 外部供方管理 文件？是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 公司建立了XCZC/CX12-2019《外部供方 管理控制程序》。 工程管理中心负责供方的开发和管理，制 定供方评价准则，建立合格供方名录，对提供的测量设备进行供方评价。 抽查“测量设备合格供方的清单”。测量设 备种类：光纤测试仪；供方名称：上海信测通信技术有限公司。 抽查“外部合格服务方的清单”。外部服务方名称：深圳华科计量检测技术有限公司，授 权项目：长度计量器具、用电计量器具等；资质：法定技术机构计量标准器具核准：（2016）深量标深企证字字第008号。查其CNAS注册号：L8465，有效期至：2022年4月19日。符合要求。 | 工程管理中心 综合管理部 | 否 |
| 8 | 公司是否编制《测量过程设计和实现控制 程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？测量过程是否分类管理？ | 7.1.计量确认 | 公司编制了XCZC/CX16-2019《测量过程设计和实现控制程序》，明确了对测量过程的 管理要求。 建立了《测量过程及控制一览表》、《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记 录表》，识别顾客、组织和法律法规的要求及 测量过程要素和控制线，并确定计量要求。 公司对测量过程进行了分类管理。建立了XCZC/CX13-2019《测量设备计量确认管理控制程序》及XCZC/CX09-2019《封印和标识管理控制程序》。 查管理编号:XJC03,型号规格：DSC232水平仪；其校准证书编号：HK05200429061；校 准日期：2020年04月29日。 设备在有效校准期限内使用，满足预期使用要求。 | 工程管理中心 综合管理部 | 否 |
| 9 | 公司是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 公司编制了XCZC/CX15-2019 《计量确认间隔管理控制程序》，明确了对测量设备以 及计量确认间隔的管理要求。规定了实行计量确认间隔调整的测量设备应评审其计量确认间隔 公司暂无需要调整间隔的测量设备。 | 工程管理中心 综合管理部 | 否 |
| 10 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 公司编制了《测量设备计量确认管理控制程序》、XCZC/CX15-2019《计量确认间隔管理控制程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 公司暂无具有保护装置或需封印处理的 测量设备。 | 工程管理中心 综合管理部 | 否 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2测量过程7.2.4测量过程的记录 | 公司编制了《测量设备计量确认管理控 制程序》以及《测量过程及控制一览表》，共 识别出10个测量过程，其中“立杆防雷接地电阻测量”、“光纤熔接信号检测”等5个测量 过程被列为重要测量过程。 查《测量过程及控制一览表》中的重要测量过程“立杆防雷接地电阻测量过程”，识别了 测量要求，导出了计量要求，见《计量要求导出和计量验证记录表》。 查重要测量过程，即“立杆防雷接地电阻测量过程”的“计量确认过程验证记录表”，验 证方法正确，符合要求。.查工程管理中心的“接地电阻测试记录”1份，记录中没有测试的依据信息。不符合GB/T19022-2003的条款7.2.4 a）测量过程的记录“实施的测量过程的完整表述......例如操作者、数量设备或核查标准）和相关的操作条件的”规定要求。属于次要不符合项 | 工程管理中心 综合管理部 | 否 次要不符合01 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 公司编制了XCZC/CX17-2019 《测量不 确定度管理控制程序》，满足标准要求。 抽查高度控制测量过程《立杆防雷接地电 阻测量不确定度评定报告》，评定方法符合要求。见附录A《立杆防雷接地电阻测量过程测量不确定度评定报告》。 | 工程管理中心 综合管理部 | 否 |
| 13 | 公司是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 公司的测量设备委托“深圳华科计量检测技术有限公司”进行校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 抽查管理编号： XC-02，型号/规格：CLL10-BT602 的网线测试仪，证书编号：HK05200519306；校准日期：2020年05月19 日。符合要求。 测量设备量值均已溯源到SI单位。 | 工程管理中心 综合管理部 | 否 |
| 14 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客满意 | 公司编制了XCZC/CX02-2019 《顾客满意收集分析控制程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 2019年10月26日公司对内部客户进行了满意度调查，共发出10张调查表，收回10张，顾客满意度97.80%。 | 市场经营部 综合管理部 | 否 |
| 15 | 公司发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 公司编写了XCZC/CX19-2019《不合格管理控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 2020年3月16日，公司组织了对3个部门的全要素测量管理体系内审，管理者代表洪斌参与审核，内审分1个组，共开出了1不符合项，已分析原因，并于3月25日完成整改。 | 工程管理中心 综合管理部 | 否 |
| 16 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查“接地电阻测试记录”1份，接地电阻类别及标准组织：防雷接地≤10Ω；检验日期：2019年11月2日；计量单位使用情况符合要 求。 公司无强制检定设备。 | 综合管理部 | 否 |
| 17 | 公司能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能位？ | GB17167-2006 | 公司主要耗能品种为水和电。 2019年11月至2020年4月能耗为： 水：1144吨，折标煤0.098吨标煤；电：846kWh，折标煤0.104吨标煤。共消耗0.202吨标煤。 公司不是重点用能单位。 | 综合管理部 | 否 |