编号：0099-2020

审核员现场审核记录

企业名称：：安徽星辰智创信息科技有限公司

审核员：                                      审核日期：2020年5月23 日下至24日上

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 与公司管理者代表洪斌沟通，了解企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门工程管理中心进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 制订了测量管理体系文件和相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法，对产品来料检测、监控设备安装、管材设备安装、线缆测试、网络测试、接地测试、光纤熔接等各类测量过程进行了顾客的测量要求的识别，并进行计量确认过程验证，将这些要求通过主要计量职能部门工程管理中心进行传递，满足顾客的要求。 企业通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表 工程管理中心 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是工程管理中心。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。计量职能部门的20项职能。 企业设备的产品来料检测、监控设备安装、管材设备安装、线缆测试、网络测试、接地测试、光纤熔接测试等测量过程列入测量体系管理。 | 管理者代表工程管理中心 综合管理部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 工程管理中心已组织识别设备的采购、验收、安装调试过程质量控制和移交用户等满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业服务质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 管理者代表 工程管理中心 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，工程管理中心按季度统计至2019年10-12月2020年1-3月，均能达标。 | 工程管理中心 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年4月20日开展了测量管理体系管理评审，总经理王运强主持，管理者代表洪斌并汇报了体系运行情况，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。并总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理层 工程管理中心 综合管理部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业制定了《人力资源管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。编制了测量人员情况一览表制定各类人员能力要求，体系相关人40人。抽查了企业制定的2019年员工培训计划表5项，完成4项按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过口头提问考试进行评价。满足目标要求。 建议：企业内审员：洪斌、袁涛涛、褚晓平按计划参加相关有资质的培训机构组织的学习，培训后考试合格后取得内审员证书再组织企业开展公司内审工作。 | 综合管理部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系《管理手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。工程管理中心提供企业设备采购、安装调试产品主要执行标准为 GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》、GB/T50606-2010《智能建筑工程施工规范》、GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》等标准；XCZC/CLSC-2019《测量管理体系管理手册》、XCZC/CX(1-20)-2019《测量管理体系程序文件》等，文件现行有效。符合要求。建议企业依据GB 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》完善本企业XCZC-ZD-01立杆防雷接地电阻测量作业指导书 | 工程管理中心 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 6.2.4标识 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了企业设备的采购、验收、安装调试过程质量控制和移交用户等测量过程等测量设备列入体系管理，工程管理中心负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有 18台件（6.3.2环境、 6.2.4标识条款现场审核时再确认）。查测量设备管理台账中，设备编号、精度等级、描述清楚，建议按ABC分类、细化测量设备的管理。企业提供设备检测温湿度记录，没有受控编号，建议补充完善。 | 工程管理中心 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。查；计量确认过程验证记录，游标卡尺、（0～300）mm编号XCZC-001：；数字万用表编号XCZC-012验证方法符合要求。验证人：张超 | 工程管理中心 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 工程管理中心 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。 | 工程管理中心 | 否 |
| 12 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别了10个测量过程，其中重要测量过程5个。编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业对测量过程分重要、和一般测量过立杆防雷接地电阻测量、光纤熔接信号检测、线缆测试电路检验测量过程进行管理。立杆防雷接地电阻测量、光纤熔接信号检测、线缆测试电路检验等规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《立杆防雷接地电阻测量过程控制检查表》。企业提供的接地电阻测试记录立杆接地桩实测阻值8.6Ω参数描述清晰。标准要求参数、使用的设备描述完整，依据的标准、没有描述，建议补充完善。 | 工程管理中心 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查重立杆防雷接地电阻测量测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 工程管理中心 | 否 |
| 14 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定/校准。检定/校准单位为深圳华科计量检测技术有限公司等CNAS注册号：L8465.抽查7台件测量设备。祥见附件《测量设备溯源抽查表》 | 工程管理中心 | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表 工程管理中心 | 否 |
| 16 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年3月16日组织了公司测量管理体系内部审核，内审分1个组，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 | 管理者代表 工程管理中心、综合管理部 | 否 |
| 17 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 工程管理中心 | 否 |
| 18 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 工程管理中心 | 否 |
| 19 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正措施管理程序》，《预防措施管理程序》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 工程管理中心 | 否 |