不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430 □EMS □OHSMS 监查1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 晴川安信(天津)汽车零部件有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 品质部 | 陪同人员 | 王建新 |
| 不符合事实描述: 抽在用检具的检定或校准证书，不能提供在用检具钢卷尺、电子秤的有效检定或校准证据，不符合标准要求。 上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员：姜海军 审核组长： 姜海军 受审核方代表： 日 期： 2020.7.11 日 期： 2020.7.11 日 期： 2020.7.11 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施及附件：校准证书、培训记录，实施有效。 审核员：姜海军 日期：2020.8.13 |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 不能提供在用检具钢卷尺、电子秤的有效检定或校准的证据。

纠正情况： 已联系校准机构来公司校准，但是结果还未出具。

原因分析： 对计量器具管理知识欠缺，没有意识到定期校准的重要性。

纠正措施： 组织人员学习ISO9001:2015标准7.1.5条款的要求和监视和测量设备控制程序的要求。 预定完成日期：

举一反三检查情况： 再查其他未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证： 实施有效。 验证人： 日期：2020.8.13

受审核方代表：                        日期:2020.8.13