编    号：0093-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 熔体流动速率试验 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （190±0.5）℃ (0.1～1.0)g/10min |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 3682.2-2018《塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率（MVR）的测定 第2部分：对时间-温度历史和（或）湿度敏感的材料的试验方法》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 GB/T 3682.2-2018标准规定材料的熔体流动速率(MFR）测试要求：当温度≤200℃时，温度控制器允差±0.5 ℃；称重为0.03g时，电子天平准确要求为0.1mg；现场配备的熔体流动速率仪的温度控制器的示值误差为±0.5℃；配备的电子天平的分辨率为0.1mg；满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 熔体流动速率仪（温度控制器）/160505015 |  | XNR-400 |  | ±0.5℃ | HC190701124 |  | 2019/7/1 |
|  | 电子天平/2013087 |  | JA1003A |  | ±0.1mg | HC190701123 |  | 2019/7/1 |
| 计量验证记录 1、测量设备熔体流动速率仪（温度控制器）温度测量范围（常温~400) ℃，满足计量要求的测量范围（190±0.5）℃的测量要求,显示时间0~24h,,满足计量要求的测量范围（0~10）min的测量要求。 2、测量设备电子天平称重测量范围0-100g, 满足计量要求的测量范围（0.03-15）g,的测量要求。现场配备的设备满足GB/T 3682.2-2018国家标准要求。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：马利军 验证日期：2020年 07 月 12 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年07 月13 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |