编号：0030-2017-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 浙江强盛医用工程有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 工程部 陪同人员:沈延辉 |
| 不符合事实描述： 查工程部使用的出厂编号20180612032，型号LX-101的照度计未列入测量设备台帐管理，且未溯源。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.3.1条款。\_不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.07.14 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

可另附页