

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 江西美达文体器材有限公司

编 号： 0041-2018-2020

审核类型： 第二次年度监督审核

编号：0041-2018-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江西美达文体器材有限公司 | 企业联系人 | 熊玉钧 |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0247 | 证书有效期 | 2023年05月22日 |
| 监督审核次数 | 第二次监审 | 本次监督时间 | 2020年07月20日 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 吴素平ISC[S]0026  伍光华ISC[S]0290 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质检部、行政部  生产部、技术部 |

**二、监督审核内容**：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系去年监督审核以来一年内运行情况， 江西美达文体器材有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的管理层/管理者代表、质检部、行政部、技术部、生产部（生产车间），该企业不是重点耗能单位，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、外购件进厂检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

在审核过程中了解到，企业每年进行一次内审，于2020年04月07日-08日组织了公司测量体系内审工作，对公司五个部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系未开不符合项，但也发现了个别的细小的问题，已要求相关部门按时整改。2020年04月14日进行了管理评审，会议由公司的副总经理兼管代熊玉均主持并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。

4.为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

企业自去年监督审核以来的一年内新增一个重要测量过程，木材含水率检测过程，重点检查了木材含水率检测过程的测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见木材含水率检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《木材含水率检测过程测量不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》及《木材含水率检测过程监视记录及控制图》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业年度审核中发现的一个次要不符合项。

抽查质检部在用的出厂编号17128716，0-25mm外径千分尺，有效期至2019.1.15，已超过有效期，不符合GB/T19022:2003标准7.3.2条款要求。

企业采取了纠正措施：已将出厂编号17128716（MDJC-22），0-25mm外径千分尺进行了校准，校准日期2019年11月11日，有效期至2020年11月10日，校准机构：深圳华科计量检测技术有限公司，证书编号 HK1911110705,，满足规定要求。

经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。

6.对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门。质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，完成情况较好，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质及组织机构变更情况去年年审时已变更。自去年监审日期至今年监审日期一年中，无变更情况。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。

10. 本次审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

查生产车间一台空压机储气罐上用于安全防护的1.6级压力表0-1.6MPa，由于受疫情的影响，已超过检定周期未溯源，不符合GB/T19022:2003标准7.3.2条款要求。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

2020年07月20日对江西美达文体器材有限公司建立的测量管理体系进行第二次年度监督审核， 审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证，审核组认为：公司领导重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于关键、重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好,检测记录齐全，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，测量管理体系自去年审核以来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，江西美达文体器材有限公司的测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

希望企业持续、有效地运行好测量管理体系，满足顾客要求。

审核员 （签字）：

日期：

**四、报告审查人意见**

审查人员（签字）： 日期：

**五、 认证机构负责人**(签字)： 日期：