编     号：0139-2020

现场审核记录

企业名称：_高邮市卫星卷烟材料有限公司_

审核员：_______________________    审核日期： 2020年07月20日 至2020年07月21日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问设备中心、物资采购中心、营销中心相关人员清楚自己的测量体系职责。 | 设备中心.物资采购中心.营销中心 |  |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 原材料进厂检验、生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，技术中心按企业的行业标准全部进行了顾客要求的识别并综合转化为计量要求，并配备了专门的测量设备进行检测，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求。通过对测量过程的控制和监视满足顾客求， 企业产品质量较好，一直未有顾客投诉。 | 设备中心. 物资采购中心. 营销中心 |  |
| 3 | 查部门有无所分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理手册》规定了公司的计量方针及质量目标。 该企业质量目标已进行分解，并按月进行了考核，查本部门的质量目标：物料检斤率、计量服务顾客满意度、培训计划执行率等计量工作目标。 | 设备中心.物资采购中心.营销中心 |  |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 | 6.1.1 人员职责 | 被审核企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 | 设备中心.物资采购中心.营销中心. |  |
| 5 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业建立了《测量设备管理控制程序》，企业规定了测量设备配置、贮存、流转、封存、报废和测量设备的计量确认等方面的控制。对企业的计量设备进行了分类管理，生产过程控制、产品出检验等测量设备列入体系管理。 查《计量和检测设备台账》规定了测量设备名称、规格、型号、精度、编号，人力资源部负责测量设备全过程管理，共有计量器具84台，抽查7台，均有有效检定证书，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 设备中心.物资采购中心.营销中心. |  |
| 6 | 外部供方为测量体系提供的产品和服务提出要求并形成文件，记录评价结果 | 6.4外部供方 | 企业对常用测量设备常用品牌优先采购原则采购。并将高邮市计量测试所,广东省世通仪器检测服务有限公司。列入了合格供方名单并对其进行了评价。 | 设备中心.物资采购中心.营销中心.财务中心。 | 否 |
| 7 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采取公司制定了《顾客满意收集分析控制程序》。 销售部提供《客户满意度调查表》5月份进行了一次顾客满意度调查，共发调查表3份，回收3份，顾客满意度统计95%，满足要求。 企业产品质量稳定，目前未见顾客投诉，一年内没有相关能源、安全等投诉和纠纷。 | 设备中心.物资采购中心.营销中心.财务中心。 | 否 |
| 8 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和天然气；2019年全年共用电和天然气折合176吨标煤，不是重点耗能企业。 | 设备中心.物资采购中心.营销中心. | 否 |
| 9 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | - 企业《测量设备总台账》包括能源测量设备3台件，配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。主要是用于贸易结算的0.5级电能表，满GB/17167的要求。 | 设备中心. 物资采购中心.营销中心 | 否 |
| 10 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查企业配备进出公司为电能表0.5级，满足要求。 | 设备中心.物资采购中心.营销中心 | 否 |
| 11 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 建立了能源计量器具台账；能源计量器具已纳入测量体系管理。能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。 | 设备中心.物资采购中心.营销中心 | 否 |