测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 高邮市卫星卷烟材料有限公司

编    号：   0139-2020

认证报告内容

1. 企业名称： 高邮市卫星卷烟材料有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 高邮市高邮镇卫星路1号

企业活动范围和场所：  高邮市高邮镇卫星路1号

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 7 (人.日)，现场人日 2 (人·日)，远程人日4 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-07-16 8:00:00至2020-07-16 17:00:00，

现场审核： 2020年07月20日 上午至2020年07月21日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李学弘 | 男 | 组长 | 13379233263 | 审核员 | 中认协评[2019]106 号 ISC[S]0117 |
| 孙保健 | 男 | 组员 | 13659297970 | 审核员 | 中认协评[2020]44 号ISC[S]0176 |
| 李琪 | 女 | 组员 | 18991205055 | 审核员 | 中认协评[2019]228 ISC[S]0040 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 王传祥 | 蓝丽华 | 胡海清 | 张爱苏 | 冯永江 | 戴福莲 | 乔萍 | 竺玉华 | 杨光超 | 高春伟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 董事长 | 管代/ 人力资源部 | 技术中心 | 营销中心 | 行政中心 | 品质部 | 技术工艺部 | 物资采购部 | 设备中心 | 生产中心 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：人力资源部.技术中心.营销中心.行政中心.品质部.技术工艺部.物资采购部.设备中心.生产中心。烟用接装纸（水松纸）的设计、生产

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业烟用接装纸（水松纸）等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为10200万元，2017年8月8日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。2018年03月27日取得了印刷经营许可证。有效期至2022年03月31日。企业不是重点耗能单位，2019年共耗能0.176万吨标煤。企业产品质量稳定可靠，未见投诉等。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2019 年 11 月 20 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为人力资源部在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它所有部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者的5项职责，主要计量职能部门—人力资源部的12项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为中华人民共和国烟草行业标准YC171-2014《烟用接装纸》、中国烟草总公司企业标准YQ15.1-2012《烟用材料许可使用物质名单第一部分；卷烟纸》、YQ15.12-2012《烟用材料许可使用物质名单第二部分；卷烟纸钢印印刷油墨》、YQ15.3-2012《烟用材料许可使用物质名单第三部分；滤棒成型纸.烟用接装纸和烟用内衬纸》YQ57-2015《烟用接装纸安全卫生要求》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了《纸张厚度测量过程》等26个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对84台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对《纸张厚度测量过程》等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能 否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2020年6月4-5日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表蓝丽华亲自参与审核，内审分2个组，对公司9个部门进行了全要素的审核，，共开出了2不符合项，于6月8日完成整改。

12.4.2、企业于2020年6月10日开展了管理评审，会议由公司董事长王传祥主持，由管理者代表蓝丽华汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况：

审核组于07月20日到07月21日利用2天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业9个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《纸张厚度测量过程》等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

- 13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，人力资源部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员19人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了26个测量过程，《纸张厚度测量过程》等测量过程被列为关键测量过程。分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

13.1.2质量目标完成情况：

企业制定了5条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准全部条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2本次审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1审核时发现，在人力资源部检查时抽查了测量管理体系内审资料，参加内审的两名内审员未进行培训，没有测量管理体系内审员证书，不符合GB/T19022-2003标准6.1.2条款的要求。

13.3现场重点抽查了《纸张厚度测量过程》等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立计量标准器，所有测量设备均送至高邮市计量测试所、广东省世通仪器检测服务有限公司检定/校准，见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5测量过程控制

13.5.1查，《纸张厚度测量过程》企业规定了测量人员和测量方法、测量设备的控制要求，详见《测量过程控制检查表》。

13.5.2现场重点抽查了《纸张厚度测量过程》不确定度评定，方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3现场重点抽查了《纸张厚度测量过程》等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录控制图齐全，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2020年07月16日的文件审核和2020年07月20-21日的现场审核情况， 审核组认为，高邮市卫星卷烟材料有限公司领导重视测量管理体系工作，人力资源部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备都已经检定、校准和验证，重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效。体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为高邮市卫星卷烟材料有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议推荐批准通过。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、企业应加强对产品要求的计量特性形成重要影响的增加高控过程的识别，并加强过程的控制和管理。

15.2、加强对GB/T19022-2003的学习提高对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

15.3、、企业应加强对测量结果不确定度的学习和理解，进一步提高企业的测量管理体系的管理水平。

16. 其他需要说明的事项:

无

17. 审核组组长（签字）：                                日期：2020.7.21

- 审核组成员(签字)：                                  日期：2020.7.21

- 审查人员（签字）：                                  日期：