编号：0056-2019-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 审核员 | 陈秉桦 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/不确定度 | 测量标准装置准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 计检处 | 覆层厚度测量仪 | LG-08-09 | TIME2501 | ≤±（1+3%H）μm | 测厚仪检定装置±（0.01～0.05）mm | 常州市计量测试技术研究所 | 2020.03.08. | √ |
| 生产车间 | 压力表 | FP-01-2.3.52 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 压力表检定装置0.05级 | 溧阳市市场综合检验检测中心 | 2020.06.18. | √ |
| 供应处 | 电子汽车衡 | Q00496-6DJ | SCS-80 | Ⅲ级 | 衡器检定装置M1等级，M12等级 | 溧阳市市场综合检验检测中心 | 2020.04.19. | √ |
| 计检处 | 干式变压器温度控制仪 | TT-08-9.07 | LD-B10-10DP | 1.0级 | 温度二次仪表检定装置配热电偶：0.02级配铂电阻：0.01级 | 溧阳市市场综合检验检测中心 | 2020.04.09 | √ |
| 计检处 | 直流电阻测试仪 | ER-02-23 | BZC3395 | 电流 电阻 *U*rel=0.2%(k=2) | 直流标准电阻：0,01级模拟大功率直流标准电阻器 ±0.05% | 上海电动工具研究所（集团）有限公司计量测试中心 | 2020.01.20 | √ |
| 计检处 | 露点仪 | 80029 | EASIDEW | *U*=0.5℃ （k=2） | 精密露点仪 一级 | 江苏省计量科学研究院 | 2019.09.12 | √ |
| 生产车间 | 外径千分尺 | LS-07-10021 | （225-250）mm | ≤±0.008mm | 测微量具检定装置5等、4等 | 溧阳市市场综合检验检测中心 | 2019.07.30. | √ |
| 计检处 | 游标卡尺 | LS-03-229 | （0-200）mm | ±0.03mm | 卡尺量具检定装置：5等 4等 量块：5等 | 常州市计量测试技术研究所 | 2020.01.09． | √ |
| 审核综合意見：企业建立：卡尺量具检定装置（【2006】县量标溧企证字第020号）、指示量具检定装置（【2006】县量标溧企证字第021号）和测微量具检定装置（【2006】县量标溧企证字第022号）三项计量标准，由溧阳市市场监督管理局考核合格并在有效期内。测量设备均能溯源到有资质的计量机构，现场查企业测量设备，抽查8份检定/校准证书，送江苏省计量科学研究院，计量授权证书号：（国）法计（2017）01022号、常州市计量测试技术研究所、溧阳市市场综合检验检测中心和上海电动工具研究所（集团）有限公司计量测试中心检定/校准，溯源符合文件要求。 |
| 审核日期： 2020年7月19日审核员签字： 部门代表签字： |

测量设备溯源抽查表