编     号：0142-2020

现场审核记录

企业名称：浙江竞联机电科技有限公司     开发部、产品部和质量部

审核员：     林兵                           审核日期：2020年7月17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 在《质量手册》中规定了各个部门的计量职能，询问开发部、产品部和质量部开发部和质量部由徐红飞负责，产品部由何世平负责，部门其他相关人员基本清楚本部门计量职能，开发部相关人员基本清楚自己的工作职责。 | 开发部、产品部和质量部 | 否 |
| 2 | 顾客要求是否转化为计量要求？能否符合顾客要求？ | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司按客户或招标文件要求，公司成立项目组，识别要求测量过程，分析公司现有的测量过程能力是否满足客户要求，目前具备的尺寸测量、电源、压力计、示波器、万用表电流测量过程，具备测量能力，测量要求不能满足客户要求的，购买设备或委托第三方进行试验。 | 开发部、产品部和质量部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 企业制定计量质量目标： a) 测量设备及时确认率达95% ； b) 顾客投诉及时处理率≥90%； c) 关键测量过程受控率100％ ； 并提供《各部门测量管理体系质量分目标年度考核表》 ； 已分解到各职能部门，有具体指标可测量，每月通过计量目标实施情况评审表统计各部门质量目标的实现情况。 | 开发部、产品部和质量部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：管理文件目录，有《质量手册》、《程序文件》共列入19份程序文件，现行有效且已受控。与三个部门相关的程序文件有： 《测量设备控制程序》、《测量不确定度评定管理程序》、《测量设备确认标识控制程序》等； 有受控标识。 | 开发部、产品部和质量部 |  |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业目前无测量软件。 | 开发部、产品部和质量部 |  |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》，记录保存长期。 记录保存由办公室负责，三个部门相关的记录有《成品检验报告单》、《测量过程及控制一览表》、《监视和测量设备检定周期计划表》记录基本适用开发部、产品部和质量部的运作。 | 开发部、产品部和质量部 | 否 |
| 7 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4标识 | 查生产车间和检测实验室测量设备均处于有效的合格状态，并有计量确认合规标识。 | 开发部、产品部和质量部 | 否 |
| 8 | 测量设备维护？。 | 6.3.1测量设备 | 编制《测量设备控制程序》，测量设备台账已对测量设备进行A、B、C分类管理。《测量设备台账》中列入8台设备。 查1.直流稳压电源，型号规格：CE0036030S,校准机构：浙江省计量科学研究院；证书编号：DC-20200100188,证书校准日期：2020年1月10日。 - 活塞式压力计，型号规格：CW-1000T（2~100）MPa，检定机构：浙江省计量科学研究院；证书编号：DC-20200100405,检定证书有效日期：2022年1月6日； - 示波器，型号规格：DS1104,校准机构：浙江省计量科学研究院；证书编号：DC-20200100194,证书校准日期：2020年1月9日 经现场查看8台设备中，保存完好。提供测量设备校准计划一份。 提供的校准证书，且在有效期内。但现场在用的ZC25-4B型，量程0-1000MΩ，准确度等级10级，出厂编号3217绝缘电阻表，未进行溯源校准，不满足6.3.1测量设备要求。 | 产品部和质量部 | 次要 不符合项 01 |
| 9 | 测量过程对于环境要求情况？是否做到测量环境要求？ | 6.3.2测量环境 | 负责人介绍，测量过程完成无特殊要求，常温即可。从目前在用的测量环境查看，基本能满足测量环境要求。 | 产品部和质量部 | 否 |
| 10 | 是否设计并实施计量确认？是否对测量设备校准和验证？是否确定计量确认间隔？是否有调整的控制？是否记录计量确认过程？ | 7.1计量确认 | 建立《测量设备计量确认控制程序》、《测量设备确认标识控制程序》和《测量设备确认间隔控制程序》，对计量确认过程的设计、标识控制和间隔进行了规定。 仪器正常使用12个月，设备维修、修改或调整前需再进行确认。体系运行以来，未进行检测设备的维修及调整情况。提供计量确认过程确认表，记录了被测过程的误差要求、测量设备主要参数及校准信息情况。 | 开发部、产品部和质量部 | 否 |
| 11 | 对测量过程是否进行设计？是否有效控制？识别哪些测量过程？测量过程是否实现？是否保存测量过程记录？ | 7.2测量过程 | 公司编制《测量过程设计和实现控制程序》，依据客户和产品标准要求，在部件验收、过程监控和成品性能检验方面给出了测量过程，已识别重要测量过程，并制造了检验规范文件，列出了“过程电压调试检验、电路板电压测试、电路板波形校对、泥浆传感器成品性能检测过程”等5个重要测量过程。 提供以下材料： - 提供表单编号：1-18-（3）产品编号为2003001《宽频电源过程检验记录》，测量设备：直流稳压电源，记录数据、有结论判定； - 编号：1-24-（2）产品编号：1905002，泥浆传感器《传感器成品报告单》，测量设备：万用表；结论判定合格； - 提供表单编号：1-10-（2）：产品编号为2001003《部件检验记录》，测量设备：游标卡尺；结论判定合格。 测量过程基本已实现，测量记录基本有效，保存良好。 | 开发部、产品部和质量部 | 否 |
| 12 | 有无评价测量过程的不确定度？测量设备单位溯源到SI单位制？ | 7.3测量不确定度和溯源性 | 编制《测量不确定度评定控制程序》，基本确定公司计算测量过程不确定度计算。提供泥浆传感器成品性能检测过程测量不确定度评定，尺寸测量不确定度评定。 所有测量过程均采用SI单位制。 | 产品部和质量部 | 否 |
| 13 | 发现不合格采取的措施？不合格测量过程所采取的措施？不合格测设备处置？ | 8.3不合格控制 | 公司编制《不合格控制程序》，包括对不合格的措施，不合格测量过程的措施、不合格测量设备处置要求等。 对采购的部件测量不合格，采取退货处理，但无不合格产品退货记录，在财务结算上体现。 体系运行以来，内审过程中发现测量设备未及时校准，目前对发现未校准的测量设备已校准。未发现测量设备的不合格情况，见不合格处置记录表格。 | 产品部和质量部 | 否 |
| 14 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制《持续改进控制程序》，对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。 | 开发部、产品部和质量部 | 否 |