编号：0019-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 盘锦辽河胜利电泵有限公司 | 审核员 | 武秀云 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质量技术部 | 绝缘油介电强度测试仪 | 1901205003 | SWJYC-3 | *U*rel=1.5% *k*=2 | 交直流分压器：1级 | 辽宁众呈检测有限公司 | 2020年1月20日 | √ |
| 生产车间 | 电流表 | 09626272 | （0-250）A | 最大允许误差：±1.5%,*U*rel=0.5% *k*=2 | 多功能标准源：0.01级 | 辽宁众呈检测有限公司 | 2020年1月20日 | √ |
| 生产车间 | 电压表 | 7120102 | (0-600)V | 最大允许误差：±1.5%,*U*rel=0.5% *k*=2 | 多功能标准源：0.01级 | 辽宁众呈检测有限公司 | 2020年1月20日 | √ |
| 生产车间 | 深度游标卡尺 | 7236 | （0~200）mm | 示值误差±0.02mm | 量块（10-291.8）mm:4等  | 辽宁众呈检测有限公司 | 2020年1月20日 | √ |
| 质量技术部 | 百分表 | 149653 | （0-3）mm | *U*=5μm ,*k*=2 | MPEV 6μm/5mm、 | 辽宁众呈检测有限公司 | 2020年1月20日 | √ |
| 质量技术部 | 游标卡尺 | 2170 | (0-200)mm | *U*=0.01mm *k*=2 | 量块（10-291.8）mm:4等, (0-25mm )MPE：±4μm | 辽宁众呈检测有限公司 | 2020年1月20日 |  √ |
| 质量技术部 | 洛氏硬度计 | 05019900000007 | HR-150A | 示值误差：±1.5HRC. 不确定度*U*=0.8HRC *k*=2 | 标准洛氏硬度块：*U*=0.2HR K-2 | 辽宁众呈检测有限公司 | 2020年1月20日 | √ |
| 生产车间 | 耐震压力表 | 0486 | （0-40）MPa | 1.6级 | 智能数字压力校验仪：*0.02级* | 辽宁众呈检测有限公司 | 2020年1月20日 | √ |
| 生产车间 | 氮气压力表 | 00567 | （0-1）MPa | 2.5级  | 智能数字压力校验仪*：0.02级* | 辽宁众呈检测有限公司 | 2020年1月20日 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | 157 | （0-1.6）MPa | 2.5级 | 智能数字压力校验仪：*0.02级* | 辽宁众呈检测有限公司 | 2020年1月20日 | √ |
| 审核综合意見：抽查企业10台计量设备，均送至有相应资质的检定机构辽宁众呈检测有限公司检定校准， 检定机构出具检定/校准证书，量值溯源符合文件要求。 |
| 审核日期： 2020 年 7 月 17 日审核员签字： 部门代表签字：  |