编号：0143-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏瑞恩电器股份有限公司 | 审核员 | 李政阳 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/不确定度 | 测量标准装置准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 品质部 | 直流电阻测试仪 | 1189975 | JYR(20C) | 0.2级 | 直流标准电阻：0.01级 | 海安市综合检验检测中心 | 2020.5.14 | √ |
| 品质部 | 绝缘油介质损耗及体积电阻率测试仪 | EP03-01 | PS-2000A | 0.05级 | 模拟交直流标准电阻器：电流2~25A；电阻0~1111.1mΩ；电阻Urel=5.8\*10-4,电流Urel=5.8\*10-4,k=2 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2020.5.14 | √ |
| 品质部 | 雷电冲击装置 | EV04-01 | FYI/CDY | AC:：1.0级；DC：0.5级 | 数字高压表：ACV:(0。5~300）kV DCV:(0.5~300）kV | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2020.5.14 | √ |
| 品质部 | 全自动变比组别测试仪 | EV03-01 | JYT(A) | 0.1级 | 多功能校准仪：DCV：（1-1000）V;Urel=1,8\*10-4；DCI:(100μA-10A) Urel=8.1\*10-4 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2020.5.14 | √ |
| 品质部 | 外径千分尺 | D111350 | (0-25)mm | ±0.004mm | 量块：5等 | 海安市综合检验检测中心 | 2020.5.14 | √ |
| 品质部 | 电子吊秤 | 160134 | OCS-3 | Ⅲ级 | 非自动衡器检定装置：M1等级，M12等级 | 海安市综合检验检测中心 | 2020.5.14 | √ |
| 品质部 | 电压互感器 | EV01-03 | HJB-3G4 | 0.1级 | 数字式互感器校验仪：比差：±0.001%~±99%;焦差：±0.01’~±900’，2级  | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2020.5.14 | √ |
| 品质部 | 计算机控制变压器综合实验成套设备 | / | SYBS-213E | Urel=8\*10-4K=2 | 多功能校准仪：DCV：(1-1000）V ;Urel=1.8\*10-4;ACV:（1-1000）V:Urel==2.8\*10-4 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2020.5.14 | √ |
| 审核综合意見： 企业没有建立计量标准，测量设备委托具备资质的检定校准机构进行检定校准，经查 8份测量设备检定/校准证书，都在有效期内使用，标识齐全，测量设备管理相关信息一致，符合标准要求。 |
| 审核日期： 2020年08月02日审核员签字： 部门代表签字： |

测量设备溯源抽查表