编号：0088-2019-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 南通双弘纺织有限公司 | 审核员 | 吴素平 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 生产车间 | 压力表 | Y-1000-1.6MPa | 19020855704 | 1.6级 | 精密压力表标准装置0.25级 | 海安市综合检验检测中心 | 2020.5.13 | √ |
| 检测中心 | 电子天平 | JJ200 | 210218013123 | Ⅲ级 | 天平检定装置F1、F2等级 | 海安市综合检验检测中心 | 2019.11.13 | √ |
| 检测中心 | 乌斯特强力机 | TENSORAPID4 | 24 | ±0.2cN | 单纱强力仪校准装置0.1% | 南通质量技术监督纺织仪器计量检定站 | 2019.10.7 | √ |
| 生产车间 | 缕纱测长机 | YG086 | 018 | ±2mm | 测长机校准装置±0.2mm | 南通质量技术监督纺织仪器计量检定站 | 2019.10.7 | √ |
| 生产车间 | 绝缘电阻表 | ZC25-3 | 19071685 | 10.0级 | 绝缘电阻表检定仪±0.2% | 海安市综合检验检测中心 | 2019.11.13 | √ |
| 检测室1 | 扭力天平 | JN-B | 2135 | Ⅱ级 | 砝码F1等级 | 海安市综合检验检测中心 | 2019.11.13 | √ |
| 生产车间 | 电子台秤 | TCS-150 | S012204416 | Ⅲ级 | 砝码M1等级 | 海安市综合检验检测中心 | 2019.11.13 | √ |
| 设备能源部 | 三相电能表 | DTZ71 | 222190015082 | 0.5S级 | 三相标准电能表0.05级 | 南通市计量检定测试所 | 2019.11.15 | √ |
| 纺二试验 室 | 电子式单纱强力机 | YG061F/PC | 0653 | ±1.0% | 单纱强力机校准装置0.1% | 南通质量技术监督纺织仪器计量检定站 | 2019.10.7 | √ |
| 审核综合意見：该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行检定、校准，分别送到南通质量技术监督纺织仪器计量检定站、南通市计量检定测试所及海安市综合检验检测中心。查9份测量设备检定、校准证书，全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。  |
| 审核日期： 2020年07月27日 上午至2020年07月27日 下午 (共1.0天)审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**