[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0088-2019-2020
审核员现场审核记录

企业名称： 南通双弘纺织有限公司    
审核员：  吴素平                                               审核日期2020年07月27日      
	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	抽查试验中心的出厂编号2135，JN-B扭力天平,校准日期2019.11.13,有效期至2020.11.12; 查纺二试验室出厂编号16011542，XY200C,Ⅲ级电子天平检定日期2019.11.13,有效期至2020.11.12; 查试验中心的出厂编号0068650A50,CH-WS220,校准日期2019.11.13,有效期2020.11.12; 符合要求。
该企业的测量设备的使用环境要求满足要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。
现场使用的测量设备的管理符合要求，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识，满足要求，测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》
	设备
能源部
生产工场

	 

	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？

	7.1.计量确认

	抽查重要测量过程，筒纱百米重量测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（电子天平）均经海安市综合检验检测中心检定合格，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见筒纱百米重量测量过程《计量要求导出与验证记录表》。
目前暂无经验证的不合格测量设备。

	设备
能源部
生产工场
 
	

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
是否对关键过程进行了测量不确定度评定？

	7.2测量过程
7.3.1测量不确定度
	企业一年来未新增关键测量过程，检查已识别的从原料（棉花、化纤）进料检验、半成品生产过程质量控制、成品（筒纱）性能检验、定量包装检测等检验过程共识别了62个测量过程， 其中原料棉花的上部长度检测、断裂强度检测、半成品（生条、熟条、粗纱条干）均匀度检测、成品（筒纱）百米重量、纱线重量CV值测量、定量包装等9个重要测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。
企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。查重要测量过程筒纱百米重量测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见筒纱百米重量测量过程的《测量过程控制抽查表》。
	设备
能源部
生产工场

	

	4
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》、《计量确认明细表》、《计量确认验证记录表》， 抽查了重要的筒纱百米重量测量过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《筒纱百米重量测量过程监视统计记录表》及《筒纱百米重量测量过程质控图》。 
	设备
能源部
生产工场

	

	5
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	企业每年进行一次内审，于2020年05月（18-19）日组织了公司测量体系内审工作，对公司所有部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现一个次要不符合项，于规定日期整改完成；2020年06月15日进行了管理评审，会议由公司的总经理吉宜军主持，管代顾仁发及相关部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。
	设备
能源部
办公室

	

	6
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况:
1.抽查管理评审报告，管评输出了三项需整改的措施，但未见整改措施计划表及完成情况，不符合审核准则条款号GB/T 19022-2003标准的5.4条款。
企业采取的纠正措施：评审输出了3条持续改进建议，编制了SHFZ/MR-03-04(A)《2019年管理评审输出事项改善报告》，规定了整改击责任部门、实施对策及效果确认，并已全部完成了整改。
2.抽查安全部的用于有限空间的氧气测定EM-4型多参数气体测定器，未列入测量台帐管理，且未检定、校准，不符合认证审核准则条款号 GB/T19022－2003标准的6.3.1条款。
企业采取的纠正措施：已经将EM-4型，出厂编号SHY11002910多参数气体测定器（便携式气体检测报警仪）列入测量设备台帐管理，并提供了校准证书，校准日期2019年11月13日，有效期至2020年11月12日，校准证书编号29SJ19008990-0001，满足要求。 
上年初审确定的二个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。
	设备
能源部
生产部
	

	7
	强制检定
	计量法制要求
	企业的强检计量器具主要是用于储气罐安全防护的压力表7只，均在有效期内。抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。
	设备
能源部
生产部

	

	8
	管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。

	5.3质量目标
	查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系七项质量目标与管理方针一致。企业总的质量目标已分解，至各部门，有具体指标可测量，查2020年上半年的质量目标实现情况，测量培训计划完成率≥96%，2020年共制定6项测量相关培训计划，其中上半年2项计划内容均已完成，满足要求。
	设备
能源部

	

	9
	企业是否每年都对外部供方进行识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业建立了《测量管理体系管理手册》，有关外部供方管理的内容在手册中做了规定。

设备能源部负责建立对测量设备提供检定校准的合格供方名录，每年负责对外部供方评价，提供了外部供方海安市综合检验检测中心、南通市计量检定测试所及南通质量技术监督纺织仪器计量检定站等的评价和监视记录，符合标准要求。

	设备
能源部

	

	10
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于市场开发、企业实力展示等。 
	办公室

	

	11
	组织机构及资质的变更情况。
	
	企业的资质及组织机构无任何变更。
	办公室

	

	12
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 企业能源管理情况.
	GB17167-2006
	企业主要耗能为电、水、空压气；2019年全年0.6583万吨标煤,是江苏省重点耗能企业。详见《能源审核检查表》。
	设备
能源部

	

	13
	安全环保管理
	
	检查废水、废气、噪声检测报告：检测日期2020年03月（20-21日），报告编号TQHW200300,委托方检测单位：青山绿水（江苏）检验检测有限公司，检测结果符合标准要求；固定污染源排污登记回执，登记日期2020年05月08日，有效期至2025年05月07日，污染物稳定达标排放。特种设备四台叉车、一台电梯、三台空压机、储气罐，均在检测有效期内，抽查空压机的安全阀的型号A28X-16T,DN40,校验报告：编号NT-AF-2020-603475,检验日期2020年06月01日,有效期至2021年05月31日及压力表的检定证书：Y-100/(0-1.6)MPa,1.6级，检定日期2020年05月13日，有效期至2020年11月12日，满足要求。
	安全部
	


 1 / 2

