编    号：0108-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 江苏兴华胶带股份有限公司

审核员：  吴素平                                               审核日期2020年07月28日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查质保部的出厂编号2044704，LX-A,A型邵氏硬度计,校准日期2020.3.18,有效期至2021.3.17; 查包装车间出厂编号XHF019，Ⅲ级XK3190-A12+E,叉车称重显示器，检定日期2020.3.20,有效期至2021.3.19; 查挤出车间的出厂编号XHT006,E5EZ/K,数字温度控制仪，校准日期2020.3.18,有效期2021.3.17; 符合要求。 该企业的测量设备的使用环境要求满足要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 现场使用的测量设备的管理符合要求，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识，满足要求，测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 质保部 生产车间 检测中心 生产部 |  |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程，PVC拉伸强度测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（电子天平）均经海安市综合检验检测中心检定合格，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见PVC拉伸强度测量过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 质保部 |  |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业一年来未新增关键测量过程，检查已识别的6个关键测量过程、9个重要的测量过程：铁链直径测量、铁链破裂负荷测量、PVC拉伸强度测量、补偿链破裂负荷测量、PVC配料称重、铁链验收称重、PVC硬度测量等测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。查关键测量过程PVC拉伸强度测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见PVC拉伸强度测量过程的《测量过程控制抽查表》。 | 质保部 检测中心 |  |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》、《计量确认明细表》、《计量确认验证记录表》， 抽查了重要测量过程PVC拉伸强度测量过程的监视记录及质量控制图，详见附件《PVC拉伸强度测量过程监视统计记录表》及《PVC拉伸强度测量过程质控图》。 | 质保部 检测中心 生产部 |  |
| 5 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2020年7月2日-3日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了1个不符合项，2 个观察项，并在规定的时间里完成了整改。 企业于2020年7月15日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业魏伟总经理主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代侯彩霞汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并形成了管理评审报告，管评输出了一项需整改的措施，并编制了JSXH/MR-03-04(A)《输出事项改善报告》，有责任部门、实施对策、效果确认，满足要求。 | 质保部 办公室 |  |
| 6 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况: 公司对车间用于测试链条强度的拉力计进行比对校检（测试点设定为100kN，误差要求不超过2kN），比对测试点太少，未覆盖使用范围；另误差要求与《计量器具管理台帐》中数显拉力计的精度0.05kN不一致，不符合审核准则条款号GB/T19022-2003标准 7.3.2 溯源性。 性。 企业采取的纠正措施：重新编制了Q/XH.QEO.QW-69《验链车间拉力计校验规范》 文件受控编号02，编制日期2019.8.31，编制、审核、批准，签字手续齐全，提供了Q/XH.QEO.T-39《验链车间拉力计校验记录》,实际使用时拉力至(6.6-66)kN,验校记录中的校验点（5-70）kN,已经覆盖了使用检测点，满足要求，检查《计量器具管理台帐》中数显拉力计的精度 （示值误差）±0.01kN，满足要求。 上年初审确定的一个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。 | 质保部 检测中心 生产部 |  |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019第48号）的规定， 该企业测量设备中无强检计量器具，抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。 | 质保部 检测中心 生产部 |  |
| 8 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查JSXH/MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，查2020年的质量目标完成情况，由质保部统计考核至七月份，均达标。 | 质保部 检测中心 |  |
| 9 | 企业是否每年都对外部供方进行识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《测量管理体系管理手册》，有关外部供方管理的内容在手册中做了规定。 质保部负责建立对测量设备提供检定校准的合格供方名录，每年负责对外部供方评价，提供了外部供方（通）法计（2019010006-1号的海安市综合检验检测中心的附件有效期至2024年10月7日，评价和监视记录，符合标准要求。 | 质保部 |  |
| 10 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于市场开发、企业实力展示等。 | 办公室 |  |
| 11 | 组织机构及资质的变更情况。 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更。 | 办公室 |  |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 企业能源管理情况. | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、水；2019年全年296.5吨标煤,不是重点耗能企业。 | 质保部 |  |
| 13 | 安全环保管理 |  | 检查防雷（静电接地）装置常规检测报告，检测报告：检测日期2019年08月8日，报告编号BG32062120190559,委托方检测单位：南通气象科技有限公司，检测结果符合国家现行防雷检测技术规范的要求；企业提供了防雷接地汇总及自检记录，提供了职业病危害因素检测评价报告，检测报告编号：蓝天职检（2019）523,检测日期2019年12月3日，检测单位江苏蓝天安全科技有限公司，检测结果：粉尘、烟尘、噪声、电焊弧光强度等均符合相关标准的要求。特种设备6台叉车、16台行车，均在检测有效期内，抽查桥式起重机（电动单梁起重机），定期检验报告，校验报告：NT-QD(4170)-2018-62518,检验日期2018年12月28日，周期两年，检验结论复检合格，满足要求。 | 生产部 |  |