编号：0125-2020

现场审核记录

企业名称：_海南赛诺实业有限公司_

审核员：__李琪___                                   审核日期： 2020年06月20日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质量部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者10项职能。管理者代表的5项职能和计量职能部门的17项职能。 。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 技术中心品控部部已组织识别企业材料进厂检验、成品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针涉及测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每月由技术中心品控部部统计考核，均能达标。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 4 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年5月20日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理邢清涛主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代王俊涛总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 5 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业制定了《人力资源管理程序》和《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。编制了测量人员情况一览表。办公室制定各类人员能力要求，体系相关人员80人。抽查了企业制定的2020年员工培训计划表，按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过口头提问考试进行评价。满足目标要求。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。 查该企业有没有生产过程测量软件。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的《测量管理手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。 查企业产品执行标准: SN1) 双向拉伸聚丙烯薄膜企业标准 (SN3)聚偏二氯乙烯（PVDC）涂布薄膜标准等标准。《测量管理体系手册》、《测量设备管理程序》等，文件已受控，有受控标识。符合要求。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，品控部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共59台件测量设备。企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用无环境要求。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 12 | 企业是否建立程序文件对测量过程进行策划、设计、确认、实施和控制。对关键测量过程是否建立控制规范？ | 7.2．1 测量过程总则 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，对测量过程的策划、设计、确认、实施和控制做出了规定，符合标准的要求。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 13 | 企业是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2.2 测量过程设计 | 企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，识别了10个测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分高度和重要测量过程进行管理。查高度控制《BOPP激光全息防伪膜厚度测量》测量过程规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求，编制了《测量过程控制规范》。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 14 | 测量过程是否在设计的受控条件下实现 | 7.2.3 测量过程实现 | 查高度控制测量过程《BOPP激光全息防伪膜厚度测量》计量要求导出和验证记录、测量过程有效性记录、测量过程监视记录等满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》《测量不确定评定》、《测量过程有效性确认记录》。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 15 | 企业测量过程记录是否能证明每每个测量过程符合要求？计量信息量？记录形成、修改人员是否授权？记录的标识、储存、保护、检索和处置是否满足文件要求？ | 7.2.4 测量过程记录 | 查企业生产过程测量记录，成品检验记录记录信息齐全，记录人经授权，保存期限为长期，记录满足要求。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 16 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了《BOPP激光全息防伪膜厚度测量》，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 17 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立计量标准，在用的测量设备全部委外检定、校准。校准单位为福建安正计量检测有限公司等机构；量值溯源符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 18 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 19 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业通过《测量过程控制一览表》对产品的顾客要求（产品标准、行业标准、国家法律法规）进行收集、识别、并进行了顾客的计量要求导出和计量验证，顾客的计量要求满足顾客要求，详见《计量要求导出与验证记录表》。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 20 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年5月13日组织了公司测量体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，并针对测量体系方面开出了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 21 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 22 | 有无不合格测量过程？ 如有，是否按规定处理？ 查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.2 不合格测量过程 | 公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。 根据现场抽查1个关键测量过程的过程监视记录，关键测量过程没有出现失控。 根据2020年《测量管理体系监视报告》监视过程中没有发现过程不合格。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 23 | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。企业发现 不合格的测量设备均进入报废程序。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 24 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。 企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 25 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正措施管理程序》，《预防措施管理程序》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 26 | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录 | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 公司关于纠正预防措施控制参照质量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 2019-2020年内审的不符合项已经实施纠正和纠正措施，并于2020年5月15日经过验证，措施有效。 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 27 | 、企业是否对能源计量数据自动采集、平衡分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 2019年用水用电用气全折算标煤为1400吨标煤。主要能源计量器具为电能、天然气和自来水，计量器具配置和控制符合要求 | 生产中心 技术中心 | 否 |
| 28 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范，企业8台强检计量器具，主要是用于贸易结算的（电能表)气体报警器、压力表均已又海南省计量检测所执行检定，满足要求。企业无定量包装产品。 | 生产中心 技术中心 | 否 |