编号：0146-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 |  | 北京博华信智科技股份有限公司 |  |  |  | 审核员 | 汪世诚 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合√ 不符合打× |
| 质量部 | 数字多用表 | 28470067ws | 18B+ | 直流电压测量 直流电流测量 Urel=1X10-3 k=2 直流电压测量 直流电流测量 Urel=1X10-3（k=2） | 多功能标准源 DCV: ±(3.7-9.5)X10-6 DCI: ±(3.7-8.6)X10-5 DCR: ±(6.5-100)X10-6 | 北京市计量检测科学研究院 | 2019.11.28 | √ |
| 研发部 | 任意波/函数信号发生器 | C036563 | AFG3022B | 输出频率：U=0.0005HZ K=2 正玄波输出幅度U=0.1mv k=2 直流偏置： U=0.0005V k=2 | 数字示波器 电压: ±0.1% 频率：3 X10-4 k=2 | 北京市计量检测科学研究院 | 2019.12.23 | √ |
| 研发部 | 数字示波器 | C041548 | TDS2022C | 周期测量准确度：Urel=2X10-3 k=2 幅度测量准确度：Urel=1.0% k=2 直流增益：U=0.01 k=2 | 示波器校准仪 MPE: 直流电压：±（0.025%+25µV） 脉冲幅度:±（0.1%+10µV） 时标信号:±2.5X10-7 稳幅正炫波:±5.0% 快沿脉冲:±15ps | 北京市计量检测科学研究院 | 2018.11.15（校准周期24个月） | √ |
| 研发部 | 直流稳压电源 | GP0926402 | GPS-3303C | 电压：Urel=1.0% （k=2） 电流：Urel=1.0% （k=2） | 数字多用表 DCV:Urel=2X10-5 ACV: Urel=1X10-3 DCI: Urel=1X10-3 （k=2） | 北京市计量检测科学研究院 | 2019.12.02 | √ |
| 研发部 | LCR测试仪 | MY55480016 | U1733C | 电容：Urel=0.05% 电感：Urel=0.05% 电阻：Urel=0.05% k=2 | 标准电容箱： Urel =0.05%（k=2）； 交流电阻箱： UREL=0.05%（k=2）； 标准电感箱： MPE:±(0.02%-0.05%) | 北京市计量检测科学研究院 | 2020.06.29 | √ |
| 研发部 | 数显卡尺 | 14126838 | （0-150）mm | U=0.01mm k=2 | 量块（10-291.8）mm 五等 | 北京市计量检测科学研究院 | 2018.12.15 （校准周期24个月） | √ |
| 审核综合意見： 该公司测量设备统一由质量部送外校准/检定，校准/检定机构按《外部供方管理程序》管理，测量设备的校准证书由质量部确认后保存。经查6台测量设备，根据对校准/检定的检查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年7月23日~24日 审核员签字：汪世诚 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |