编号：0146-2020

审核员现场审核记录

企业名称：北京博华信智科技股份有限公司

审核员：                                                    审核日期: 2020年7月23日~24日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4.0总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。公司已制定《计量要求导出控制程序》，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法，企业给予职能部门管理和协调的权力。 质量部、诊断服务部、客户服务部、分别根据顾客要求和产品要求、工艺规程及相关法律法规要求导出计量要求。计量要求的识别符合要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 | 质量部 诊断服务部 研发部 | 不符合项2019062001 |
| 2 | 查是否对计量职能进行了分配，是否熟悉本部门的计量职能 | 5.1职能分配 | 企业的质量手册中职能分配表对总经理、管理者代表和各部门的计量职责进行类分配，《计量职责管理程序》BHKJCL-WJ01-2020对相关人员和部门的计量职能进行了具体描述，其中总经理有6项、管理者代表有8项、体系主管部门质量部有21项职责。管理者代表李治存熟悉本岗位和质量部的计量职责 | 管理层 | 不列入 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量部组织技术部等部门识别企业产品销售和售后服务的顾客的测量要求，诊断服务部根据工艺文件配备的测量设备，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，销售部通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 《2020年度测量管理体系客户满意度调查工作报告》BHKJCL-BG-2001显示：2020年5月通过发放问卷形式对5个内部各户、3个人客户进行客户满意度调查，客户满意度为98.88%。 公司的物联网振动网关于2020年7月2日取得中国质量认证中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”,证书编号：2020012314307764。 企业经营地址是北京博华信智科技股份有限公司租赁的中国化工信息中心有限公司的位于北京市朝阳区樱花东街5号的新化信大厦。租赁合同见附件。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发生顾客投诉、纠纷、处理等状况。 详见附件。 | 质量部 诊断服务部 销售部 | 不列入 |
| 4 | 有无制定质量目标？目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？ | 5.3质量目标 | 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标有关键过程测量设备计量确认100%；测量过程失控不超过24小时等4项质量目标。 质量部部根据各部门提交的分目标的统计数据统计，2020年1～6月份的计量目标完成情况统计结果显示目标已经完成。 质量部有关键测量过程确认率100%等5项分目标，均已完成 | 质量部 | 不列入 |
| 5 | 是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 5.4管理评审 | 已制订2020年管理评审计划。 2020年6月22日召开了测量管理体系管理评审会，管理评审内容包括：测量管理体系质量手册和程序文件的实施情况、质量目标完成情况、测量管理体系人员培训情况、顾客满意度调查情况、测量设备的溯源性情况、供方评价情况、关键测量过程控制情况、实施测量管理体系内审工作的完成情况；各部门建议等。评审结论为公司目前运行的测量管理体系符合标准GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》，符合公司当前实际情况，也适应公司近期发展的需要，肯定了测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议提出了对公司的产品测量过程进一步识别筛选，完成对公司关键测量过程的全面控制等2条改进建议。会后质量部形成管理评审报告，由总经理高晖批准后下发。 | 管理层 质量部 | 不列入 |
| 6 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制了《测量管理体系管理手册》BHKJCL-SC-2020已覆盖企业测量体系范围涉及标准的要素。能够满足标准和企业管理要求。文件有效、受控。《文件管理程序》BHKJCL-WJ06-2020中对编制、审批、发放、使用、更改、评审、回收、作废、销毁进行了规定。 质量部建有《安全法律法规清单》随时识别，随时更新。 质量部所按安全、环境、质量、测量管理分别建立文件管理清单，清单按外来、体系文件、管理文件和技术文件分类进行汇总和控制。 | 质量部 | 不列入 |
| 7 | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？如有，查测量软件清单及软件确认记录。 | 6.2.2 软件 | 公司编制了《测量软件管理程序》BHKJCL-WJ07-2020对测量软件的管理进行规定。 质量部建有软件台账，共有19个软件，新软件使用前有由研发负责提出确认申请，工艺人员、使用人员确认，主管领导审批后范可投入使用。查Quartusll软件（版本号：11.1）的“软件使用确认记录”相关人员按规定进行了确认和批准，符合要求。 | 质量部 | 不列入 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司制定《测量设备管理程序》BHKJCL-WJ10-2020、《测量环境管理程序》BHKJCL-WJ11-2020。 质量部建立了公司的《测量设备管理台账》（CL-JL-014），测量设备ABC按分类进管理。用于产品测量、研发的数字多用表（28470067WS）等25台测量设备台账中管理类别均为B类，无A类设备。 查2个关键过程质量部物联网振动网关输出电流测试过程，测试人员曹磊，经过培训上岗，有培训记录。 质量部编号为28470067WS的数字多用表，由北京市计量检测科学研究院进行溯源，校准日期2019年12月9日。测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》，设备的溯源情况符合要求。 测量设备外送计量校准/检定机构北京市计量检测科学研究院等机构进行校准、检定，已对供方资格和服务范围进行选择和评价，符合规定。 质量部的检测记录计量单位使用正确，设备上均有计量确认标识，台账信息和证书信息一致。以上测量设备检定/校准证书报告，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。详见《量值溯源抽查记录表》。 | 质量部 | 不列入 |
| 9 | 是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评价准则并实施评价？检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。 | 6.4外部供方 | 公司已经制定《外部供方管理程序》，对供方管理形成规定。质量部已将为公司提供检测服务和测量设备的3家单位进行了评价，填写《供方调查表》《和供方服务评价表》，客户服务部建立了合格供方台账CL-JL-035，其中提供计量检测服务和测量设备的有北京市计量检测科学研究院等3家供方，符合文件规定。 今年未采购测量设备 | 质量部 客户服务部 | 不列入 |
| 10 | 是否建有计量确认过程管理程序？是否由计量确认间隔管理规定，现场抽查1~2测量设备，核对有关信息是否一致。 测量设备是否在有效期内，查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。测量设备的确认间隔是否和文件、规定一致 | 7.1.1（计量确认）总则 7.1.2计量确认间隔 7．1.4计量确认过程记录 | 公司已形成《测量设备管理程序》、《计量确认间隔管理程序》和《测量设备计量确认管理程序》、《不合格管理程序》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。公司统一已建立了公司测量设备台账。 抽查质量部测量设备计量确认情况。质保部编制测量设备校准计划，各部门按计划将到期设备送质量部，质量部统一外送校准；计量人员对校准证书的有效性进行确认，岗位人员对测量设备的适宜性进行确认；测量设备的检定校准情况符合要求，信息与台账一致。 抽查的测量设备已经识别对应计量要求，对照计量要求形成《测量设备计量确认一览表》。通过《测量设备台账》对测量设备的计量确认间隔进行表述，符合文件规定。 公司测量设备的确认间隔均为24个月，与企业沟通后，企业决定根据实际情况，参考校准规范，运用统计技术，合理确定测量设备的确认间隔。 没有发现不合格测量设备。 暂无新购测量设备 | 质量部 | 不列入 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编制《测量体系管理手册》，对已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施进行了规定，涂层研究加工等部门均按规采取相应的措施，符合要求。 | 质量部 | 不列入 |
| 12 | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。 | 7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 | 公司已制定《测量过程设计和实现程序》、《测量不确定度管理程序》。 质量部建有公司测量过程控制一览表，共有42个测量过程，其中关键测量过程2个，重要过程15个、一般过程25个。 质量部的物联网振动网关输出电流测试过程和智能监控网关通道电压测试过程，均已经按照策划形成测量过程识别表、计量导出和验证记录、测量过程控制规范、测量不确定度评定报告，测量过程监视记录、测测量过程有效性确认记录,并按策划进行核查。详见附件。 查：物联网振动网关在线整机测试检验记录单，产品执行企业标准《BH5000物联网振动网关》Q/CPBHZ0003-2015,产品编号：116004061905062，型号BH5000-160P-20T。检验项目：外观、输出电流、输出电压等等13项。输出电压：标准要求（18~22）V，实测16个通道（19.54~19.59）v，输出电流:标准要求（4~6）A,实测16个通道（4.67~4.71）A，检验结果：合格，检验人张艳华，审核人：李治存，2020.5.12 | 质量部 | 不列入 |
| 13 | 是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审 核？查内审的有关记录 | 8.2.3 测量管理体系审核 6.1.2能力和培训 | 公司已制定内审计划，已按计划于2020年6月8日-9日开展了测量管理体系内部审核。内审发现不符合项2项。内审结论为公司测量管理体系符合GB/T 19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》和公司测量管理体系程序文件要求，测量管理体系运行正常有效。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和内审签到表。符合要求 公司内审员未通过培训取得内审员证书，与企业沟通后，企业决定派人参加国标量组织的培训，取得资质证书。 | 质量部 | 不列入 |
| 14 | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系监视 | 公司已在《测量管理手册》中对测量管理体系监视进行规定。 质量部已经形成监视计划，按策划形成对应的监视报告。监视过程无不符合项。 | 质量部 | 不列入 |
| 15 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 编制了《不合格管理程序》。 2020.6.9开具的不符合不符合项：查《测量设备台账》中的测量设备未进行分类、状态管理。进行原因分析、制定并实施了纠正措施，内审员已对纠正措施的有效性进行验证。已关闭。 几个部门均未发生测量过程不符合。 | 质量部 | 不列入 |
| 16 | 有无纠正/预防措施程序？如何采取纠正/预防措施？如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录 | 8.4.2纠正措施 8.4.3 预防措施 | 公司关于纠正预防措施控制形成《纠正和预防措施管理程序》。 内审发现的2个不符合项已经制定纠正措施，已落实验证有效。 暂无预防措施。 | 质量部 | 不列入 |
| 17 | 企业能源主要品种2018年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 2019年度用电182531kW，该公司不是主要用能单位。企业使用的单项电能表、水表为物业公司配备管理，公司每月按物业公司的收费通知单缴费,物业公司未收取水费。 | 财务部 | 不列入 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 质量保证部的在线整机测试检验记录单，文件、记录中计量单位使用正确。 质量部编号为28470067WS的数字多用表，由北京市计量检测科学研究院进行溯源。校准日期2019年12月9日。 | 质量部 | 不列入 |