计量确认过程验证记录表

验证部门：油品站                                                                            编号：SHTH-T6.14.00.123

| 测量设备名称 | 辛烷值机 |  |  | 仪器编号 |  |  |  | 15045 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验 证 项 目 | 测量设备计量特性 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量要求 |  |  |  |  |
|  | 测量范围 |  | 最大误差 |  | 准确度 |  |  |  | 分辨率 | 参数名称 | 测量范围 |  | 不确定度 |  |
|  | (90～98) RON |  | ±0.2 |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 辛烷值 | (90～98) RON |  | ±0.2 |  |
| 验 证 过 程 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量设备的测量范围RON（40～120），满足计量要求的测量范围RON（90～98）的要求。 测量设备经甲苯标样93.4，甲苯标样96.9的两个标样验证，辛烷值在RON（90～98）之间时不确定度为0.2，满足于测量过程RON (90～98)±0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验证结果（在相应框内打“√”） |  |  |  |  |  | 验 证 方 法 | 根据实际可选用下列方法之一 - 准确度比较法 - Mcp值判定法 - 不确定度判定法√ - 法律法规符合性判定法 |  |  |  |  | 验证人： 日期：2019.8.14 |  |  |
| √√√√ 通过 |  | 不通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核人： 日期：2019.8.14 |  |  |