计量确认过程验证记录表

验证部门： 炼油二部1#加氢装置                                                                              编号：SHTH-T4.15.00.307.2019

| 测量设备名称 | 热电偶 |  |  | 位号 |  |  |  | T-2101 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验 证 项 目 | 测量设备计量特性 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量要求 |  |  |  |  |
|  | 测量范围 |  | 最大误差 |  | 准确度 |  |  |  | 分辨率 | 参数名称 | 测量范围 |  | 误差 |  |
|  | (0～500) ℃ |  | ±5℃ |  | 1 |  |  |  | 0.01℃ | 1#加氢T-2101进料温度 | （200～250）℃ |  | ±25℃ |  |
| 验 证 过 程 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 误差验证：a=25℃ ⊿允=25/3=8.3℃ MPEV =500*1.0%=±5℃ ⊿允≥MPEV 范围验证：测量范围为（200～250）℃，测量设备范围为(0～500) ℃，满足使用要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验证结果（在相应框内打“√”） |  |  |  |  |  | 验 证 方 法 | 根据实际可选用下列方法之一 - 准确度比较法√ - Mcp值判定法 - 不确定度判定法 - 法律法规符合性判定法 |  |  |  |  | 验证人： 日期：2019.8.15 |  |  |
| √√√√ 通过 |  | 不通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核人： 日期：2019.8.15 |  |  |