SHTH-T4.07.03.007.2019

辛烷值测量过程控制规范

审批：苟玉芬

审核：殷帮珍

编制：何云峰

中国石化塔河炼化有限责任公司

质量计量检验中心

|  | 中国石化塔河炼化有限责任公司管理体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 辛烷值测量过程控制规范 |  |  |  |  |
|  | 文件编号 | SHTH-T4.07.03.007.2019 | 版本/修改 | A/0 | 第 2 页 共 7 页 |

1　目的

为了保证公司辛烷值测量过程满足顾客的计量要求，保证测量过程是在要求的控制限值之内，满足预期使用要求，防止出现错误。

2　适用范围

本标准规定了公司辛烷值测量过程控制的有关内容。

本标准适用于公司辛烷值测量过程。

3　术语和定义

3.1  测量过程：是指确定“量值”的操作，‘量值’一般由一个数乘以测量单位所表示的特定量的大小。

3.2  辛烷值测量过程：是指用测量设备对被测产品的进辛烷值行确认‘量值’的操作和监视。

3.3  计量要求：顾客的计量要求是顾客根据相应的生产过程规定的测量要求。计量要求可表示为最大允许误差、允许不确定度、稳定性、分辨力、测量范围、准确度、环境条件或操作者技能要求等。

4　职责

质量计量检验中心

负责辛烷值测量过程控制规范的归口管理。

负责测量设备检定和验证间隔审核和计量管理工作。

负责测量过程的识别以及控制规范的编写和核查实施工作。

负责对测量控制过程的实施进行监督检查。

保存《辛烷值测量过程控制规范》文件和监督检查的相关记录。

5　工作程序

5.1 测量过程的识别：（见《测量过程识别表》）

经识别，辛烷值测量过程控制程度为高度控制。本规范选取被测产品重量测量过程为关键测量点。

5.2  关键测量过程的设计

5.2.1  计量要求的导出

5.2.1.1 顾客、组织的要求：

根据客户提供的技术要求。

5.2.1.2 测量过程的计量要求：

为实现测量过程满足要求，采样、测量操作必须符合：

a）参比然料甲苯、异辛烷、正庚烷的纯度应符合方法要求；

b）分析结果重复性应满足方法所规定要求。

5.3  测量设备的控制

5.3.1  测量设备的配备

根据GB/T 5487-2015《汽油辛烷值的测定 研究法》、GB/T 503-2016《汽油辛烷值的测定 马达法》及SHTH-T4.14.01.048.2015《辛烷值机操作规程》和SHTH-T4.14.01.155.2017《辛烷值机操作规程（电脑控制）》的要求，在选型时选择CFR型辛烷值试验机，准确度为±0.3%。

5.3.2  测量设备的计量确认

5.3.2.1  CFR型辛烷值试验机计量确认周期为12个月。经检定合格、计量确认人员验证后粘贴标识使用，填写《测量设备计量确认记录表》，质量主管组织对测量结果的验证。

5.3.2.2  辛烷值机的日常运行监视由班组操作人员负责，当发现问题时，通知技术主管进行检查。技术主管确认正常后，方可使用。

5.4  测量人员的要求

5.4.1  测量人员必须取得辛烷值机操作证书以及经过上岗考核合格后才能操作，出具分析数据。

5.4.2  计量确认人员应经中心培训授权。

5.5  测量环境影响因素的识别和控制

5.5.1  影响汽油辛烷值测量的影响因素主要有：点火角度、进气温度、大气压力、燃料液位高度、仪器准确度。

5.5.2  对环境影响测量过程的因素采取必要的控制方法，主要有：设定点火角度满足试验要求、严格修正进气温度保证其准确、大气压力计经校准并适宜有效、人员经过培训考试确保其准确调节燃料液位高度和测量结果的重复性、对仪器进行期间核查。

5.6  测量方法和标准

按照GB/T 5487-2015《汽油辛烷值的测定 研究法》、GB/T 503-2016《汽油辛烷值的测定 马达法》及SHTH-T4.14.01.048.2015《辛烷值机操作规程》和SHTH-T4.14.01.155.2017《辛烷值机操作规程（电脑控制）》进行仪器操作及样品分析。

5.7　测量过程的验证和有效性确认

5.7.1　测量过程的验证由计量确认人员通过填写《高度控制测量过程计量确认一览表》和《计量验证过程表》来实现。

5.7.2  测量过程过程的有效性通过不确定度评定方法来实现。

5.7.2.1  步骤1：技术规定

描述了测量的具体步骤，包括列出测定步骤、被测量的数学计算公式及其所依据的参数。

预热仪器

测量标油

测量样品

读数

1）将试验机总电源打开，预热仪器约15分钟，待润滑油温度达到135℉±15℉后，向各点加润滑油；

2）盘车2～3圈，向燃料杯中加入预热用汽油后打开试验机电源，待润滑油压力达到25MPa以上后，松开手，让电机拖动试验机转约1分钟，打开点火、加热等开关，再转动燃料杯阀向试验机供预热用汽油，将计数器调低至试验机不爆震；

3）查看大气压力，调整计数器补偿值和进气温度值；

4）将标准油和待测汽油加入不同的燃料杯，试验机达到标准工况后向试验机供标准油，调节液位计中的液位高度和放大器，使标准油达到标准爆震强度；

5）测定待测汽油在标准爆震强度下的计数器读数，查表得到待测汽油的研究法辛烷值。

辛烷值依照以下公式：

RON（测定值）=C*RON

式中：RON—不经校正的测定结果；

C—大气压力、温度等影响因素的综合校正系数。

报告：

研究法辛烷值的测定结果数值保留至小数点后一位，取重复测定三次的算术平均值，作为待测汽油的研究法辛烷值。

5.7.2.2 不确定度测定步骤及结果报告

见辛烷值测定过程不确定度评定 SHTH-T6.14.00.125

5.8  测量过程的监视

5.8.1	辛烷值测量过程监视的意义

利用核查设备，采用统计技术，对全部要素按规定的程序和时间间隔实施，从中发现测量过程是否发生变异，从而查找问题的根源，采取措施予以纠正。

5.8.2 监视控制方案

a）确定核查设备

b）采集20组核查设备和测量设备的数值

c）绘制单值-移动极差控制图

d）控制图判稳

e）日常核查

5.8.3	监视的方法

5.8.3.1	核查设备：辛烷值机。

5.8.3.2	监视的具体步骤

a）核查的方法：根据GB/T 5487《汽油辛烷值的测定 研究法》分析样品。

b）在仪器状态良好时，同时采集测量设备的测量数据20组，计算每组中测量设备的测量数据绝对偏差；

c）计算绝对偏差的平均值和移动极差。将绝对偏差按测试的先后顺序排列，分别计算移动极差、 单值（绝对偏差）平均值（ `x ）、移动极差平均值( `R )。

d）绘制移动极差(R)控制图。根据 GB/T 4091《常规控制图》规定公式分别计算移动极差控制图的 控制限，其中上控制限:UCLR =D4，中心线：CLR= `R ，下控制限: LCLR = D3 。绘制移动极差控制图，按e）规则检查数据点是否超出控制限或排列有无异常的模式或趋势，同时查明失控和异常的原因，制定纠正或纠正措施，以防止它再次出现。 剔除异常的点，然后重新计算控制限并绘制控制图，直至移动极差控制图没有出现超出控制限的点，且点子排列正常。

e）绘制单值（X）控制图。根据GB/T 4091《常规控制图》规定公式分别计算单值（X）的控制限，其中上控制限：UCLX=`X+E2，中心线：CLX= `X ，下控制限: LCLX=`X -E2，绘制单值控制图，按e规则检查数据点是否超出控制限或排列有无异常的模式或趋势，如有进行剔除，重新计算直至单值控制图没有出现超出控制限的点，且点子排列正常后，判定控制图处于 稳定受控状态。

f）控制图判断异常的规则。根据GB/T4091《常规控制图》规定有以下情况之一，判断为有异常的模式或趋势：

1）1点落在控制线外；

2）连续9点落在中心线同一侧；

3）连续6点递增或递减（趋势）；

4）连续14中相邻点上下交替；

5）连续3点中有2点落在中心线同一侧的2σ区以外（即点接近控制限）；

6）连续5点中有4点落在中心线同一侧的1σ区以外；

7）连续15点在1σ区中心线上下（即点过多集中在控制限附近）；

8）连续8点落在中心线两侧，但无一点在σ区内；

g）按规定的核查间隔，测定核查标准(5.8.3.1)的辛烷值，测定结果作为一个单值打点在已绘好X-R 控制图上，如未出现e）情况时，表明测量过程受控，否则测量过程失控。

h）测量过程中的设备、设备的操作参数发生变化时，控制图必须以上步骤重新绘制。

测量过程的监视采用期间核查，期间核查每半年进行一次。核查采用直接比对法，核查采用标准样品测定法，即测定不同辛烷值的标准燃料，将其测定值与标准燃料真值进行比较，保证测定值满足真值的允差范围，并确保仪器始终处于受控状态。

5.9有效性确认的参加人员

有效性确认工作应由岗位操作人员、中心技术人员一起参加。

5.10  测量过程失控的处理

5.10.1  当班组在测量过程中发现不能满足规定的要求时，应及时报告中心质量主管，对测量结果按测量过程失控进行处理。

5.10.2  测量过程由质量主管确认不满足测量规定的要求，执行《测量不合格管理程序》。

5.10.3  当测量设备计量特性发生通过维修或更换才能恢复的情况时，必须按维修、检定/比对、确认过程才能使用。

5.11  测量过程的检查

中心依据《测量过程控制项目检查表》对测量实施过程相关的各种要素每半年进行检查，并妥善保存记录。

6　支持性文件

6.1　《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》　ISO 10012:2003

6.2　《计量检测体系确认规范》　JJF 1113-2003

6.3　《测量不确定度评定和表示》　JJF1059-1999

6.4　《测量不确定度的评定控制程序》  SHTH-T2.14.00.024.2018

6.5  《汽油辛烷值的测定 研究法》  GB/T 5487-2015

6.6  《汽油辛烷值的测定 马达法》  GB/T 503-2016

6.7  《辛烷值机操作规程》  SHTH-T4.14.01.048.2015

6.8  《辛烷值机操作规程（电脑控制）》  SHTH-T4.14.01.155.2017

6.9 《辛烷值测定过程不确定度评定》SHTH-T6.14.00.125

6.10 《测量不合格管理程序》SHTH-T T6.14.00.127

7　记录

7.1　测量过程识别表  SHTH-T6.09.00.199

7.2　计量验证过程表  SHTH-T6.09.00.401

7.3　测量过程不确定度评定表  SHTH-T6.07.00.040

7.4 《参数统计分析表和控制图》   SHTH-T6.09.00.402

7.5 《不合格测量过程追溯表》  SHTH-T6.09.00.403

7.6 《测量过程控制项目检查表》 SHTH-T6.09.00.404

8　附加说明

本规范由质量计量检验中心提出并归口管理。

本规范起草部门：质量计量检验中心。

本规范起草人： 何云峰

本规范审核人： 周明强

本规范审定人：殷帮珍

本规范批准人： 苟玉芬

本规范解释权归质量计量检验中心。