编号：0053-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 中国石化塔河炼化有限责任公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 机械动力处 陪同人员: |
| 不符合事实描述： 天然气（4560万方/年）进厂监督用超声波流量计安装位置低于地坪，流量计下部基坑易积水，影响流量计运行，造成流量计偏大；另超声波流量计积算仪更换后无厂家维护，造成计量数据偏差大，未起到天然气进厂监控作用。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022:2003 7.2.3测量过程实现不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名:审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页