项目编号：0053-2019

审核员现场审核记录

企业名称:中国石化塔河炼化有限责任公司

审核员：         侯丽                       审核日期： 2019年  9月9日 ~  9月12 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问孟祥生、殷帮珍、毛红玲等相关人员、原材料检验、产品出厂检验、环境监测人员是否清楚自己的工作职责。 询问公用工程作业部袁素学、米精宏相关人员均清楚自己的工作职责及本部门的计量职能。 | 质量计量检验中心油品站、环境监测站 公用工程作业部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 中心参与了生产技术部下达各装置及中间罐产品分析作业计划 、液体石油产品出厂罐车抽检分析作业计划 环境监测作业计划等的评审，中心根据作业计划开展分析检验工作； 中心对顾客满意度调查没有规定时间间隔，现在执行的每年进行一次内部顾客满意度调查，没有收到内外部顾客的投诉。 公用工程作业部已组织识别企业的顾客的测量要求、法律法规要求，三废排放相关国家标准和法律法规的要求 | 质量计量检验中心油品站、环境监测站 公用工程作业部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业对公司下达的质量目标逐项分解落实到各班组和责任人，每月对目标完成情况进行检查统计并纳入考核。目标落实和检查措施可测量。 | 质量计量检验中心油品站、环境监测站、公用工程作业部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查部门培训计划、考核评价记录 抽查部分产品出厂检验、环境监测人员的上岗资格证书编号：李照燕0678003216300030，马燕祥0978003216300608，陈梅莲0978003216300603。 | 质量计量检验中心油品站、环境监测站、公用工程作业部 |  |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：《2019年塔河炼化计量器具检定/校准计划》《油品站计量确认和测量过程汇总表》等文件无文件编号及受控标识。 | 质量计量检验中心油品站、环境监测站、公用工程作业部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 质量计量检验中心原始记录在LIMS系统中进行保存，由信息中心定期进行数据备份，保存期限为永久保存。 | 质量计量检验中心油品站、环境监测站公用工程作业部、 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备标准物质。企业采用软件对测量设备进行管理，先进高效。所有测量设备送新疆自治区计量测试研究院等检定校准。 查出厂编号1223498099酸度计2019年06月11日检定合格。查出厂编号为A11458432969CS的紫外可见分光光度计2019年06月11日检定合格；现场标识、台账信息和证书一致。油品站馏程岗、环境监测站氨氮岗等环境条件满足要求。祥见《测量设备溯源抽查表》查编号30994762E+H明渠流量计，证书编号FL字18100198，检定日期2018.9.26，有效期至2019.9.25，检定合格。查出厂编号为H182198348电磁流量计，2018年11月4日检定合格，现场标识、台账信息和证书一致。环境条件满足要求。 | 质量计量检验中心油品站、环境监测站、公用工程作业部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 识别PONA色谱分析软件汽油中烃族组成分析软件等软件，查用于汽油产品组成分析的CN14093147 7890B气相色谱仪，未提供软件验证和确认记录。已和企业沟通完善。 | 质量计量检验中心油品站、环境监测站、公用工程作业部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：测量辛烷值识别为高度测量过程，测量要求识别，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》查质量计量检验中心《2019年塔河炼化计量器具检定、校准计划》，对实验室分析仪器的校准要求未包括设备总体测量特性要求和常用点的校准要求，导致测量设备的校准证书信息不全，不能满足实验室的检测使用要求。如便携式微量溶解氧分析仪校准要求仅为“溶解氧”，大气苯并芘分析仪（荧光分光光度计）仅为“波长”。磷酸根分析仪仅为“20mg/L"、硅酸根分析仪仅为"10mg/L"。 建 议：制定计量器具检定、校准计划时，增加检定项目要求。 | 质量计量检验中心油品站、环境监测站、公用工程作业部 | 建议 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对辛烷值测量测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。查质量计量检验中心的《设备期间核查规程》中对设备的期间核查范围仅为外观，未规定对设备的整体稳定性的核查方法；对标准物质的期间未规定核查间隔和方法；查油品站记录编号为SHTH-T6.14.00.023硫含量标准油的核查记录，核查内容仅为外观和储存环境，未对标准物质的稳定性进行核查。建议增加标准物质稳定性核查。 | 质量计量检验中心油品站、环境监测站、公用工程作业部 | 建议 |