项目编号：0053-2019

审核员现场审核记录

企业名称：中国石化塔河炼化有限责任公司

审核员：      李菁                 审核日期： 2019年9  月 9 日 ~ 9  月  12日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 中国石化塔河炼化有限责任公司前身是新疆新星实业（集团）有限责任公司塔里木石油化工公司，2003年12月31日，中石化集团公司对该厂体制进行调整，整体划转中国石化股份公司，同时更名为“中国石油化工股份有限公司塔河分公司”，公司主要以加工塔河油田劣质原油为主，原油加工能力为500万吨/年。公司一直以来坚持创新创效、价值引领，通过对企业内外部环境的分析，主动适应经济发展新常态，体现了国企的担当。 公司管理者代表高宏义为企业的副总经理。 公司始终坚持严格管理，从严治企，努力消化吸收国内、外先进技术，消除工艺、设备瓶颈，实施生产过程质量、环境、职业健康安全、能源、风险、两化融合、HSSE、测量的全面控制管理，产品质量不断提高； 公司质量计量检验中心负责测量管理体系的建立，规定了对顾客计量要求的识别，测量设备的计量确认，测量过程的控制，为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是安全管理、贸易结算、环境监测、产品质量、能源管理和生产过程控制。企业领导重视测量管理，质量计量检验中心统一管理全厂的测量设备和测量过程。 公司目前测量管理还存在主要问题 | 管理者代表及计量中心 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 。公司计量职能部门为质量计量检验中心，文件中明确规定了最高管理者、分管领导、计量职能部门 和相关部门和测量人员的职能。 在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它5个一级部门和8个二级单位规定和分配了计量职能。 企业把安全管理、贸易结算、环境监测、产品质量、能源管理和生产过程控制等测量过程列入体系管理。 | 管理者代表/质量计量检验中心 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量计量检验中心已组织识别企业安全管理、贸易结算、环境监测、产品质量、能源管理和生产过程控制的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 | 管理者代表/ 质量计量检验中心 | 否 |
| 4 | - 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 企业制定了公司级9条测量管理体系质量目标，由主要职能部门向各部门进行了分解，共分解指标41项，并进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。 | 质量计量检验中心/企业管理处 | 否 |
| 5 | - 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ - 企业最高管理者是否主持审评？频次？ - 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2019年8月7日开展了管理评审，会议由公司总经理丛煜主持，由管理者代表高宏义汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的6个方面的问题落实了整改部门。 | 管理者代表/企管处/质量计量检验中心 | 否 |
| 6 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和《计量管理程序》文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为GB 6537-2018、GB/T 3555-1992等，受控状态较好。 | 质量计量检验中心 | 否 |
| 7 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，规定了安全、环境监测、贸易结算、产品质量、能源、生产过程控制等测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备管理目录》《测量设备台账》，质量检验计量中心负责公司测量设备全过程管理。企业设备管理9967台件（其中强制检定设备1020台件），现场抽查测量设备管理情况较好。 | 质量计量检验中心/炼油第一作业部/储运作业部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业《外部供方管理程序》规定了外部供方的管理要求，质量计量检验中心负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托新疆维吾尔自治区计量检测中心新疆维吾尔自治区计量检测中心、库车县质量与计量检测所等机构检定/校准。检测机构检定/校准资质齐全，满足要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》 | 质量计量检验中心 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业在《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。 查企业制定的《计量确认和测量过程汇总表》信息量全，验证方法正确。现场抽查查V1102C电脱盐罐压力（PR1112C)(0.8-1.10）MPa测量过程，配备的型号为EJA430A-DBS4A-92EA/NS1 量程 0～2.5MPa 的智能差压变送器，测量过程已识别，测量设备经湖北金石炼化建设有限公司校验，校验报告缺少标准器精度等级，被校表调校的误差值。已和企业沟通完善。查硫磺装置T5601底温度(TI5616)（115-126）℃配备了（0-600）℃热电偶，2016年10月13日经新疆维吾尔自治区计量测试研究所检定，检定点为300℃、400℃、500℃。建议企业测量设备送检要提出检定要求。 | 质量计量检验中心/炼油第一作业部/储运作业部 | 建议 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业在《计量确认管理程序》中规定了测量设备计量确认间隔，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质量计量检验中心/炼油第一作业部/储运作业部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质量计量检验中心/炼油第一作业部/储运作业部 | 否 |
| 12 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了4560个测量过程档案《计量确认和测量过程汇总表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。查重要控制测量过程《管输产品出厂流量计测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。查天然气进厂监督用超声波流量计安装位置低于地坪，流量计下部基坑易积水，影响流量计运行，造成流量计偏大；另超声波流量计积算仪更换后无厂家维护，造成计量数据偏差大，未起到天然气进厂监控作用、油品储运供团结油库柴油、汽油计量，在北区，配备最新的两台罗斯蒙特质量流量计，精度满足要求，现场看管线配备了副线，易引起阀门关闭不严计量误差，管线弯头较多，影响准确计量。不满足贸易结算要求。 | 质量计量检验中心/炼油第一作业部/储运作业部 | 不符合 02、03 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 《测量不确定度管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了压力表检定装置等测量过程不确定度评定方法正确。 | 质量计量检验中心 | 否 |
| 14 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位建压力表、量油尺、玻璃器皿3项最高计量标准开展检定和校准，其他测量设备送新疆维吾尔自治区计量检测中心新疆维吾尔自治区计量检测中心、库车县质量与计量检测所等机构检定/校准。 | 质量计量检验中心 | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质量计量检验中心 | 否 |
| 16 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2019年7月16-19日组织了公司测量管理体系内审，对公司5个一级部门和8个二级单位进行了全要素的一体化审核，共开出了5个一般不符合项，53项问题，其中涉及测量管理体系的问题16项，于8月1日完成整改。 | 管理者代表/企管处 | 否 |
| 17 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的重要和一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 质量计量检验中心/炼油第一作业部/储运作业部 | 否 |
| 18 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 质量计量检验中心/炼油第一作业部/储运作业部 | 否 |
| 19 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 质量计量检验中心/炼油第一作业部/储运作业部 | 否 |
| 20 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了1020台件测量设备列入强制检定，随机抽查20台件，溯源管理较好。 | 质量计量检验中心/炼油第一作业部/储运作业部 | 否 |