编     号：0042-2019

现场审核记录（一）

企业名称：_江苏天工工具有限公司_

审核员：吴素平                  审核日期： 2019年09月03日 上午至2019年09月04日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 企业总经理吴锁军授权企业主管计量的副总经理廖俊为管理者代表。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门科技创新部（计量室）进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 企业主要测量要求是原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者 代表 科技 创新部 （计量室） （钢研中心） | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业的计量职能机构是科技创新部（计量室）。已在企业体系文件中明确规定了最高管理者3项职能，管理者代表13项职能，计量职能部门的26项职能。 企业把原材进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。 | 管理者 代表 科技 创新部 （计量室） （钢研中心） | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品科技创新部（计量室）、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 科技创新部（计量室）已组织各部门识别企业原材进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 查企业《测量过程及控制一览表》，企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 管理者 代表 科技 创新部 （计量室） （钢研中心） | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3 质量 目标 | 企业于2019年3月8日发布，3月10日实施了换版的TG JL:D-2019《计量手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，由科技创新部（计量室）统计考核至八月份，均达标。 | 科技 创新部 （计量室） （钢研中心） | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2019年7月16日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业吴锁军总经理主持，根据管理评审内容的要求，管代廖俊及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 管理层 科技 创新部 （计量室） （钢研中心） | 否 |
| 6 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业TG JL:D-2019《测量管理手册》和TG MMSP:D-（01～17）-2019《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。查企业产品执行标准：GB/T 9943-2008《高速工具钢 》、GB/T 1299-2014《工模具钢》 、 JB/T 9986-2013《工具热处理金相检验》、 JB/T 3912-2013《高速钢刀具蒸汽处理、氧氮化质量检验》、GB/T 34564.1-2017《冷作模具钢 第1部分：高韧性高耐磨性钢》、GB /T34565.1-2017《热作模具钢 第1部分：压铸模具用钢》、TG60005-2016《工模具钢检验规程》、TG20031-2019《M42喷射锭生产工艺》等，文件已受控，有受控标识。符合要求。 | 科技 创新部 （计量室） （钢研中心） | 否 |
| 7 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.2.4标识 | 企业编制的TG MMSP:D-06-06-2019《测量设备管理控制程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，科技创新部（计量室）负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理台账及计量确认计划》，按计量确认计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有4500台件（A、B、C类），其中强检器具63台，测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。检查了企业测量设备的流转管理情况，企业根据仓库的测量设备库存量，进行申报采购，采购回来后，送到计量室进行入厂检定或送外检定校准合格后，再由车间或个人领用，由计量室登帐管理，投入使用。 测量设备报废程序，使用部门或人使用的测量设备无法修复需要报废，由计量室申请，主管领导审批后，并在测量设备台帐中注消，重新领用。 抽查编号FH06-014HV-500, 维氏硬度计，校准日期2018年12月17日,周期为12个月，有效期至2019年12月16日；编号LA02-005，规格型号1602角度尺，校准日期2019年1月3日,周期为一年，有效期至2020年1月2日；编号39850,规格型号WRP-100，二等标准铂铑10-铂热电偶,检定日期2019年1月4日,周期为一年，有效期至2020年1月3日；编号LG01-005，83块组量块,检定日期2018年11月5日,周期为一年，有效期至2019年11月4日；编号TT04-003,WJT-2A热电偶检定炉, 校准日期2018年12月20日,周期为一年，有效期至2019年12月19日，测量设备的管理符合标准要求。生产车间、检测室的测量设备都张贴了计量合格证标识，标识齐全，完好。测量台账信息和证书一致，满足要求。 | 科技 创新部 （计量室） （钢研中心） | 否 |
| 8 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业对列入体系管理的测量设备规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 科技 创新部 （计量室） | 否 |
| 9 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编制的TG MMSP:D-07-01-2019《测量设备计量确认控制程序》中规定了对测量设备的计量确认间隔调整规定，企业在用的测量设备都是按照企业测量设备管理目录执行，目前无需要调整间隔的测量设备。 | 科技 创新部 （计量室） | 否 |
| 10 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编制的TG MMSP:D-07-02-2019《计量确认间隔控制程序》中规定了对测量设备的计量确认的管理控制要求，规定对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。 | 科技 创新部 （计量室） | 否 |
| 11 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编制的TG MMSP:D-07-03-2019《测量过程控制程序》中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别394个测量过程，其中重要的测量过程196个 ，企业按生产单位将测量过程一一识别出来，把原材料进货检验（称重、材料成份含量检测）、热处理温度控制、硬度检测、生产过程中的产品尺寸、形位公差的检验、成品钢材成份检测、出厂称重检测、安全环保（污水排放检测）等测量过程被列为重要测量过程。编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 抽查重要测量过程：钢材成分分析碳含量检测测量过程、美标直柄麻花钻外径测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。见《测量过程控制抽查表》。 | 科技 创新部 （计量室） （钢研中心） | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的TG MMSP:D-07-04-2019测量不确定度控制程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。现场重点抽查了钢材成分分析碳含量检测测量过程、美标直柄麻花钻外径测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 科技 创新部 （计量室） （钢研中心）技术部 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业建立了四个计量标准：01315400测微量具检定装置、01315300卡尺量具检定装置、01315500指示量具检定装置，长度类三个标准有效期到2023年4月10日；041132250工作用廉金属热电偶检定装置，有效期到2022年1月11日。其余在用的测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位为广东省电子电器研究所、江苏精锐检测技术有限公司，镇江市计量检定测试中心、中国航发南方工业有限公司计量实验室，江苏省计量科学研究院、丹阳市检验检测中心、济宁市计量测试所，量值溯源符合要求。 | 科技 创新部 （计量室） | 否 |
| 14 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者 代表 科技 创新部 （计量室） | 否 |
| 15 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业科技创新部（计量室）采取《内部顾客满意度信息统计表》的方式对内部顾客进行满意度调查，内部满意度目标为≥95%，实际为96%,企业的外部顾客满意度调查是由销售部负责。内部顾客的计量要求均能满足顾客要求。 | 科技 创新部 （计量室） | 否 |
| 16 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2019年6月15日-17日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 | 管理者 代表 科技 创新部 （计量室） | 否 |
| 17 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的TG MMSP:D-08-02-2019《审核和监视控制程序》中规定了对计量确认过程和测量过程监视控制要求，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见钢材成分分析碳含量检测测量过程、美标直柄麻花钻外径测量过程的附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 科技 创新部 （计量室） （钢研中心） | 否 |
| 18 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在TG MMSP:D-08-03-2019《不合格控制程序》里做了明确规定，目前未出现不合格测量过程。不合格测量设备的管理，按照《不合格控制程序》要求管理，抽查了2019.7.2的《计量器具降级、报废申请单》，有计量器具名称、编号、报废原因、检定人、检定日期、审批人等内容，符合要求，满足要求。 | 科技 创新部 （计量室） | 否 |
| 19 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编制的TG MMSP:D-08-04-2019《纠正和预防措施控制程序》中规定了，纠正措施和预防措施控制管理要求，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 科技 创新部 （计量室） | 否 |
| 20 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量 法制 要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业共63台件强检计量器具,用于贸易结算的汽车衡、安全防护的天然气报警器、 企业最高标准（量块、标准铂铑10-铂热电偶）等，实行了强检。在有效期内使用，满足要求；企业的产品不是定量包装产品。 | 科技 创新部 （计量室） （钢研中心） | 否 |