编     号：0042-2019

现场审核记录（三）

企业名称：江苏天工工具有限公司

审核员：   蔡 萍                           审核日期：2019年9月3日~ 9月4日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 |  | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ |  | 5.1 计量职能 |  | 询问人力资源部、工具工作部（生产车间）、 科技创新部、质检二科、动力科、设备科等相关人员基本清楚本部门计量职能，生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 |  | 工具工作部人力资源部科技创新部动力科 设备科 |  | 否 |  |
| 2 | 企业是否制定质量目标，是否分解到各部门，是否有具体指标，是否可测量。 |  | 5.3质量目标 |  | 制定了企业7项总的计量工作目标，计量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，每年通过计量目标实施情况评审表统计各部门是否达到质量目标的要求。 |  | 工具工作部人力资源部科技创新部动力科 设备科 |  | 否 |  |
| 3 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 |  | 6.1人力资源 |  | 企业测量体系相关人员1800人，企业通过TGMMSP：D-06-01-2109《人力资源管理程序》 和TGJL:D-2019《测量管理体系计量手册》职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 企业提供测量人员年度培训计划，企业制定了2019年度测量人员培训计划28项，已完成22项。 查：企业人员陈红燕取得了计量检定员证书，王毅平取得了理化检验人员专业等级2中级证书，陈红燕取得了计量管理人员证书，刘永栋取得了二级注册计量师证书，均在有效期内。 |  | 人力 资源部 |  |  |  |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 |  | 6.2.1程序 |  | 编制了TGQR7.5.3-01《受控文件一览表》共计114个受控文件。查：TG60004-2016《爱和特钢有限制公司企业标准钢材质量标准》，TG60004-2016《工模具钢检验规程》，TGW20029-2019《复杂刀具生产工艺》，文件系统齐全，现行有效且已受控，文件中计量单位使用正确，有受控标识。 |  | 工具工作部人力资源部科技创新部动力科 设备科 |  | 否 |  |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ |  | 6.2.3记录 |  | 企业编制了TGMMSP：D-06-04-2019《记录控制程序》。 查：高速钢检验原始记录,记录编号TGQR10.1-07《材料硬度检验原始记录》,有管理编号，有检验技术文件GB/T231.1-2009，记录清楚无涂改。检验员：朱月芳。 查：工具工作部磨制直钻工序检验记录，记录编号：201903GAL225001,检验依据：B03-05-1065C,记录无涂改。操作者：朱燕军，检验员：张艳 查：出厂检验记录，批号201908034麻花钻（Φ2.381）产品检验规范B01-01-90，有记录，有管理编号，有检验依据，记录清楚无涂改。检验人：唐文娟。 现场使用文件中计量单位正确，有受控标识，符合要求。 |  | 工具工作部人力资源部科技创新部动力科 设备科 |  | 否 |  |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ |  | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 |  | 查：测量设备台账已对测量设备进行A、B、C分类管理。测量设备台帐共4500台，强检计量器具台帐其计63台。测量设备均送法定计量检定机构及有资质的校准机构检定、校准。 查：设备科，计量器具电能表编号EP01-001，校准日期2019年5月11日； 查：工具工作部数显进口外径千分尺，编号LS01-13-270，校准日期：2019年6月11日； 查：合资一部（光谱室）氧氮氢气体分析仪，量具编号：CA03-003，检定日期2018年12月17日，有效期2019年12月16日； 查：钢研中心影像测量仪，量具编号：03106919，检定日期：2018年12月17日，有效期2019年12月16日。 台账信息和证书一致，有确认合格标识。详见《测量设备溯源抽查表》符合标准要求。 查一部（光谱室）测量环境，有空调，但无温湿度表及温湿度监视记录，不满足测量设备使用环境恒温恒湿控制要求。不符合ISO10012-2003标准6.3.2环境的要求。 |  | 工具工作部动力科 设备科 科技创新部 (钢研中心) (质检二科) |  | 次要 不符合项02 |  |
| 7 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 |  | 7.1.计量确认 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业编制了TGMMSP:D-06-05-2019《计量确认标识控制程序》,建立了《测量设备计量确认明细表》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，检查了《测量设备验证记录表》。 关键测量过程导出计量要求并进行了验证。查：钢材成分碳含量检测测量过程、直柄麻花钻外径测量过程，导出计量要求正确，测量设备验证方法正确。详见钢材成分碳含量检测测量过程、直柄麻花钻外径测量过程《计量要求导出和计量验证记录表》。 |  | 工具工作部动力科 设备科 科技创新部 (钢研中心) (质检二科) |  | 否 |  |
| 8 |  | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ |  | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业编制了TGMMSP:D-07-03-2019《测量过程控制程序》，对测量程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总分类，共识别394个测量过程，覆盖了产品的生产过程，企业对钢材成分碳含量检测测量过程、直柄麻花钻外径测量过程，进行了测量导出计量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见钢材成分碳含量检测测量过程、直柄麻花钻外径测量过程《测量过程控制检查表》及附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 |  | 工具工作部人力资源部动力科 设备科 科技创新部 (钢研中心) (质检二科) |  | 否 |
| 9 |  | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ |  | 8.3不合格控制 |  | 企业编制了TGMMSP:D-08-03-2019《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程，对发现不合格的测量设备进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，符合要求。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。 |  | 工具工作部人力资源部动力科 设备科 科技创新部 (钢研中心) (质检二科) |  | 否 |
| 10 |  | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ |  | 8.4改进 |  | 企业编制了TGMMSP:D-08-04-2019《纠正和预防措施控制程序》，对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。 |  | 工具工作部人力资源部动力科 设备科 科技创新部 (钢研中心) (质检二科) |  | 否 |
| 11 |  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ |  | GB17167-2006 |  | 企业主要耗能为电；2018年1月份-2018年12月用电约耗能 15.358万吨标煤，是重点耗能企业。 |  | 动力科 设备科 |  | 否 |
| 12 |  | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 |  | 4.3能源计量器具配备要求 |  | 企业编制能源计量器具台账，主要耗能是电、水、气，进出用能单位应配备15台能源计量器具，实际配备15台，配备率100%。次级用能单位应配备134台能源计量器具，实际配备134台，配备率100%。主要用能设备应配备17台能源计量器具，实际配备17台，配备率100%，符合GB17167标准要求。 |  | 动力科 设备科 科技创新部（计量室） |  | 否 |
| 13 |  | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 |  | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 |  | 查：配备一级电能表3块，准确度等级0.5级；气体能源计量表准确度等级为1.5级；水表准确度等级为2.5级，满足GB17167标准要求，详见《企业重点用能单位自查报告》。 |  | 动力科 设备科 科技创新部（计量室） |  | 否 |
| 14 |  | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ |  | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 |  | 企业为重点能耗单位，配置的能源计量器具均经过检定/校准。 |  | 动力科 设备科 |  | 否 |
| 15 |  | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ |  | 5.4能源计量数据 |  | 企业的能源计量数据由动力科 、科技创新部（计量室）进行采集，企业对数据汇总后进行分析与考核。 |  | 动力科 设备科 科技创新部（计量室） |  | 否 |