编  号：0125-2019

现场审核记录

企业名称：_江西金德铅业股份有限公司_

审核员：  郭小红、胡九根   审核日期：2019年09月17日 上午至2019年09月18日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表刘胜宏为企业的副总经理。对体系的要求及自身的计量职能很清楚，并很重视计量工作。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量检测中心进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、安全生产运行温度、压力、液位、产品质量指标、贸易结算、能源、环境监测指标等。保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表及质量检测中心 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质量检测中心。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者4项职能，管理者代表的6项职责。计量职能部门 的12项职能。 企业把工业硫酸等2项测量过程列入体系管理。 向质量检测中心杨金辉主任、乙烯厂于国斌、计量员侯秀斌，企业管理发展部李继邦部长、总经理办公室柯承飞主任、供应销售部熊礼明部长、技术管理部汪学雄部长、精炼车间黎城刚主任等人均对本部门及本岗位的计量职责清楚。生产单位相关人员需加强测量管理体系相关标准及程序文件的培训。 | 管理者代表、质量检测中心、企业管理发展部、总经理办公室、供应销售部、技术管理部、精炼车间 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量检测中心已组织识别企业产品生产加工、质量控制、物料交接、能源、安全等方面的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 在供应销售部检查，企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 | 管理者代表、质量检测中心、供应销售部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司制定了测量管理体系质量目标4项： 1）A类测量设备月检（校准）率：100%； 2）B类测量设备月检（校准）率：90%以上； 3）内部顾客满意度：90分以上； 4）重要测量过程控制率：100%。 质量检测中心对质量目标进行分解。有具体指标可测量。 技术管理部、精炼车间质量目标未分解。建议各部门应加强对公司质量目标进行分解细化，并进行统计分析。 | 管理者代表、质量检测中心、技术管理部、精炼车间 | 否 建议项 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2019年9月6日开展了单体系管理评审，会议由公司董事长/委书记/总经理吴九林主持，由管理者代表刘胜宏汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门，要求2019年12月30日前完成整改。 | 管理者代表、质量检测中心 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员350人。 企业通过公司人力资源管理流程和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 公司企业管理发展部提供人员培训计划，企业制定了2019年度测量人员培训计划31项，已完成21项，有培训相关记录和评价记录。 建议企业加强体系文件的宣贯培训，提升全员质量管理意识。 查陈海华测量内审员证书，编号CMS-P-N-5269有效期2020年5月1日。发证单位：中启认证公司。 查彭振飞测量内审员证书，编号CMS-P-N-5264有效期2020年5月1日。发证单位：中启认证公司。 | 质量检测中心、企业管理发展部 | 否 建议项 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为GB/T469-2013铅锭、 GB/T534-2014工业硫酸等标准，受控状态有效。按照《公司文件管理流程》进行文件管理。 现场抽查质量检测中心编号为 GB/T534-2014工业硫酸标准文件，均为现行有效标准，有受控标识。 公司管理手册中职责与权限：总经理办公室负责文件记录控制。在总经理办公室检查发现，综合档案管理系统中仅看到2014年归档的技术性文件。公司没有建立文件的有效目录，现场使用的技术文件未盖受控章。不符合认证审核准则条款：GB/T-19022-2003中6.2.1的要求，为次要不符合。 | 质量检测中心、企业管理发展部、总经理办公室、供应销售部、技术管理部、精炼车间 | 01 不符合项 |
| 8 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了《公司记录管理流程》。查：质量检测中心天平室，2019年天平使用记录，有被测量物品、设备状态、温度、湿度等信息，填写规范。记录保存期限5年，满足文件要求。 查：质量检测中心原子吸收室，编号为ZJYX01原子吸收分光光度计设备运行与维护保养台账，9月每天的温度、湿度都是相同值，温度25℃、湿度55%。填写不规范。 查：企业管理发展部司劳人字[2019]34号员工教育培训工作计划。31项。 记录保存期限5年，满足文件要求。 | 质量检测中心、企业管理发展部、总经理办公室、供应销售部、技术管理部、精炼车间 | 否 |
| 9 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查质量检测中心《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送江西省计量测试研究院、江西省上饶市计量所、德兴市市场和质量监督检验检测中心等机构检定/校准。祥见《测量设备溯源抽查表》 查质量检测中心编号为ZJTP001型号XS105DU的电子天平2018.10.29日江西省计量测试研究院检定合格。A类管理，台账信息和证书一致，现场无计量确认状态标识。天平室环境条件满足要求，每天有温、湿度记录。 查技术管理部编号为010008型号SCS-3-PHC的电子称2019年2月18日德兴市市场和质量监督检验检测中心检定合格，台账信息和证书一致，现场无计量确认状态标识。 建议加强测量设备状态标识的管理，规范测量设备标识。 | 质量检测中心、技术管理部、精炼车间 | 否 建议项 |
| 10 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量设备管理流程》。对软件识别和确认做出了规定。由于该企业新建立测量管理体系，前几年购置的带测量软件设备，软件确认没有进行。如电铅计量室使用的电子称中使用的软件。 建议今后购置测量设备时，进行测量软件的验收并形成确认记录。 | 质量检测中心、技术管理部、精炼车间 | 否 建议项 |
| 11 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业在《测量设备管理流程》文件中外部供方管理提出了要求。 质量检测中心负责建立和评价测量设备合格供方名录。供应销售部 负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托江西省计量测试研究院、江西省上饶市计量所、德兴市市场和质量监督检验检测中心等机构检定/校准。未提供计量检测外部服务供方江西省计量测试研究院的评价材料。已完善评价材料，现场立即完成整改。 查：供应销售部2019年度供应商评价表，供应商共有99家，从竞争力、产品质量、整体服务评定A、B、C、D级。 查：江西众加利高科技股份有限公司的供方选择、确认评价材料齐全。84分，评定为B级 | 质量检测中心、供应销售部 | 否 |
| 12 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确 | 7.1计量确认 | 企业建立了《计量确认管理流程》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 查：质量检测中心，型号PHS-3CW酸度计，编号ZJSD01，检定证书编号第WH-001190041号，检定日期2019.4.16，有效期2020.4.15,检定结论0.01级,检定单位上饶市计量所。有计量确认记录。纳入测量设备台帐，B类设备管理。 查：技术管理部，型号SCS/ZCS-120D电子地秤，编号010005，检定证书编号第LX-017190127号，检定日期2019.7.17，有效期2020.7.16,检定结论Ⅲ级,检定单位上饶市计量所。有计量确认记录。纳入测量设备台帐，A类设备管理。 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 质量检测中心、技术管理部、精炼车间 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程控制流程》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了2个测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《工业硫酸浓度测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质量检测中心、技术管理部、精炼车间 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 《测量不确定度评定流程》文件满足标准要求。 现场重点抽查了工业硫酸浓度测量过程，不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量检测中心、技术管理部、精炼车间 | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表质量检测中心 | 否 |
| 16 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 查：供应销售部2019年8月下发8份《内部顾客满意度调查表》从产品的功能、稳定性、实用性、服务态度、交付及时性等8个方面进行评价。 | 质量检测中心、供应销售部、技术管理部、精炼车间 | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2019年8月22日-8月23日组织了公司测量管理体系，管理者代表刘胜宏亲自参与审核，对公司12个部门进行了全要素的审核，，共开出了12不符合项，于8月30日完成整改。 | 管理者代表、质量检测中心 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的关键控制和一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。现场重点抽查了工业硫酸浓度测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质量检测中心、技术管理部、精炼车间 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 查：2019年内审不符合项：“现场查阅资料，精炼车间未能提供出测量设备计量要求识别表和计量确认记录。”精炼车间8月30日完成整改。 | 质量检测中心、技术管理部、精炼车间 | 否 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业制定了《公司纠正预防措施控制流程》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 2019年公司测量管理体系第一次内审共开具12项不符合项，经过为期二周时间的原因分析和整改，8月30日各车间、部门将整改情况反馈质量检测中心，9月7日质量检测中心对各个车间、部门整改情况进行验证。 | 质量检测中心、技术管理部、精炼车间 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 企业规定了53台件测量设备列入强制检定，随机抽查10台件，溯源管理较好，企业的测量设备全部委托江西省计量测试研究院、江西省上饶市计量所、德兴市市场和质量监督检验检测中心等机构检定/校准。详见附件：《 测量设备溯源抽查表》 | 质量检测中心 | 否 |
| 22 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2018年耗4.32（万吨标准煤）是重点耗能单位。 | 质量检测中心、生产运行部 | 否 |
| 23 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求，现场使用的计量器具均在有效期内。进出用能单位，应配5台（件），实配5台（件）；进出主要次级用能单位，应配22台（件），实配22台（件）；进出主要用能设备（单元）应配16台（件），实配 16台（件）；设备完好率为100%。 配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。详见附件：《能源计量审核情况表》 | 质量检测中心、生产运行部 | 否 |
| 24 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 抽查用能单位5台件，主要次级用能单位测量设备22台件，主要用能设备16台件，测量设备精度等级都满足GB17167标准4.3.8表4要求。 | 质量检测中心、生产运行部 | 否 |
| 25 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 抽查用能单位5台件，主要次级用能单位测量设备22台件，主要用能设备16台件，测量设备都经过检定/校准。 | 质量检测中心、生产运行部 | 否 |
| 26 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 经过对2018年12月能源报表的审 核确认，能源报表数据、原始记录同 步，并进行了损耗分析，对重要的能 源数据能定期进行监视核查，为公司 的能源管理决策提供了可靠的数据。 公司2018年取得GB/T23331-2012能源管 理体系认证，证书有效期2021年11 月18日。 | 质量检测中心、生产运行部 | 否 |