测量不确定度评定记录

| 测量过程名称 | 工业硫酸浓度测定过程 | 测量过程使用单位 | 质量检测中心环保室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量设备名称 | 滴定管 |  |  |
| 评定人 | 刘小红 | 评定日期 | 2019.9.17 |

1.测量过程描述：

量取0.7g试样溶液（H2SO4试样溶液），精确到0.0001g,注入盛有50mL水的250mL锥形瓶中，冷却至室温。向试液中加入2滴-3滴甲基红-亚甲基蓝混合指示剂，在搅拌均匀的情况下，用50ml检定合格的碱式滴定管，装入氢氧化钠标准溶液滴定至溶液呈灰绿色为终点。记下滴定所消耗的氢氧化钠标准溶液的体积为V 1，再将V 1代入GB/T534-2014《工业硫酸》中公式进行计算，得到结果。

2.数学模型：

其中：c—氢氧化钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1—滴定待测试液所消耗氢氧化钠标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M-硫酸的摩尔质量的数值（M=98.08）,单位为克每摩尔（mol/L）

m—式样的质量的数值，单位为克g。

3.标准不确定度的来源：

经硫酸浓度实验过程的分析，认为不确定度的来源有以下几个方面。

1） 重复性测定产生的A类不确定度分量u1

2） 碱式滴定管示值V 0引入的B类不确定度分量

a）校准：碱式滴定管校准带来的标准不确定度u2

b）碱式滴定管读数修约带来的标准不确定度u3

- 酸浓度测量的不确定度分量见表-2

4.测量不确定度评定：

4.1测量不确定度的A类评定：重复性测定产生的A类不确定度分量

从取样开始，重复测定某工业硫酸浓度，测得数值见表1 (这些测量值都已经过修正)：

表1 工业硫酸浓度样品11次平行测定结果

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碱浓度% | 98.15 | 98.26 | 98.18 | 98.16 | 98.12 | 98.20 | 98.08 | 98.17 | 98.11 | 98.22 | 98.22 | 98.16 |

采用贝塞尔公式计算：

==0.056

取重复测定11次测量值平均值作为式样的硫酸的百分含量，所以

===0.017%

4.2测量不确定度的B类评定：

温度计示值T0引入的B类不确定度分量u2、u3

4.2.1 校准：碱式滴定管检定证书给出修正值有效数字是小数点后保留2位，由此可知碱式滴定管示值修正值的修约误差区间为0.01mL，区间半宽为0.005mL，按均匀分布计算，滴定管检定带来的标准不确定度==0.0028。

4.2.2 碱式滴定管读数修约带来的标准不确定度：

因方法要求碱式滴定管读数结果准确到0.05 mL。由此可知读数修约误差区间为0.05℃，区间半宽为0.025mL，按均匀分布计算，碱式滴定管读数修约带来的标准不确定度u3为

mL。       =0.0002

4.3不确定度分量汇总：

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 包含因子 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性测定u1 | u1 | 1 | # 0.03 |
| 碱式滴定管校准u2 | u2 | 0.000056% 1/ml | # 0.03 |
| 碱式滴定管读数修约u3 | u3 | 0.00028 | # 0.02 |

5.合成标准不确定度评定：

合成标准不确定度评定：因碱浓度X，分别是体积V,质量M以及是标准滴定溶液浓度C的函数，即

合成标准不确定度为：

=0.00096%

6.扩展不确定度：

将合成标准不确定度乘以包含因子k=2，扩展不确定度为：

Urel=k×=2×0.00096=0.00192%

7．测量结果不确定度的报告与表示：

U=0.00192%  k=2