R36.00-50/B

测量过程有效性确认记录

| 测量过程 | 工业硫酸浓度测定过程 | 所在单位 |  |  | 质量检测中心环保室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键测量点类别 | 质量控制 | 车间装置 |  |  | 质量检测中心环保室原材料 |  |
| 测量设备计量确认情况 |  |  |  |  |  |  |
| 测量设备名称 | 测量设备编号 | 测量范围 |  |  |  | 计量确认状态 |
| 滴定管 | 001 | 0-50mL |  |  |  | √符合 □不符合 |
| 测量过程有效性确认情况 |  |  |  |  |  |  |
| 确认项目 |  | 实际情况 |  |  |  |  |
| 测量程序 |  | √符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 测量环境 |  | √符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 测量人员 |  | √符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 测量过程监视记录 |  |  |  |  |  |  |
| 1、测量程序： 《工业硫酸GB/T534.1-2014》 2、测量环境： 温度21.0℃ 湿度37.0%RH 符合《工业硫酸GB/T534.1-2014》方法中的要求。 3、测量人员： 岗位人员共计2人，全部通过分析岗位操作服务人员上岗合格考试，全部合格。 4、重复性试验数据分析 依据GB/T534.1-2014 工业硫酸，用同一台天平和滴定管对同一样品进行重复测定11次，测定结果分别为98.15%、98.26%、98.18%、98.16%、98.20%、98.17%、98.11%、98.22%、98.22%，测定结果平均值为98.16%，差值为0.18%（具体结果见下表1）。按照GB/T534-2014 工业硫酸(测定值中最大值和最小值之差不超过平均值的0.1%)的要求，平均值的0.1%为0.1%×98.16%=0.9816%。因最大值和最小值之差为0.18 %＜0.9816%，符合重复性要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程管理状态 | √ 合格 □ 不合格 |  |  |  |  |  |
| 确认人： | 谢洪 |  | 日期： | 2019年9月17日 |  |  |

测量过程计量要求导出记录

| 测量过程名称 | 工业硫酸浓度测定过程 | 测量过程使用单位 | 质量检测中心环保室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导出日期 | 2019年9月17日 | 导出人 | 刘小红 |
| .测量过程控制要求及依据： 工业硫酸GB/T534-2014 2.转化为测量过程的计量要求： 2.1测量范围：0-50mL 2.2最大允许测量误差： ±0.2ml 2.3环境条件：常温、常压 2.4操作者资质：考核合格上岗 3.导出测量设备计量要求： 3.1测量设备的量程：滴定管0-50mL 3.2测量设备的最大允许误差：滴定管：B级 MPE=0.1ml 3.3确定每台测量设备的允许误差及准确度等级： 依据GB/534-2014工业硫酸,重复测定结果之差不大于0.2% - 现场配备的测量设备： 测量设备名称; 规格型号; 测量范围; 准确度等级; 最大允许误差; 分辨率. 应配; 滴定管; 量出式; 0-50mL; B; 0.2ml; 0.2ml. 实配; 滴定管; 量出式; 0-50mL; B; 0.1ml; 0.1ml. |

工业硫酸浓度测定过程控制图

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碱浓度% | 98.15 | 98.26 | 98.18 | 98.16 | 98.12 | 98.20 | 98.08 | 98.17 | 98.11 | 98.22 | 98.22 | 98.16 |