项目编号：0054-2018-2020

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：  芜湖谷峰管业有限公司

审 核 员：         余  慧                        审核日期：2020年07月26日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查企业八台测量设备均经过芜湖县市场监督检验所和芜湖市计量测试研究所进行检定或校准，均在有效期内。 测量设备有计量确认标识，标识填写规范，分类正确。使用环境满足要求，不需要进行修正。 测量设备的有关信息和检定或校准证书信息一致。 测量设备使用环境条件满足要求。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查关键测量过程塑层厚度、重量测量过程正确，测量设备经过芜湖县市场监督检验所和芜湖市计量测试研究所进行校准。验证方法正确，对验证不合格测量设备按不合格管理程序进行处理。详见验证记录表附件。 | 质检部 | 否 |

| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业无新增关键测量过程。 查重要测量过程：重量测量过程控制规范，并定期进行了有效性确认。详见高度控制有效性确认附件。 | 质检部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查重量测量过程进行了不确定度评定。详见不确定度评定附件。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量设备的计量确认过程按照周检计划进行定期确认，对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。 | 质检部 生产部 | 否 |