编号：0078-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 闸板材料成分检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | C含量（0.32-0.40）% ±0.03% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T3077-2015和GB/T222-2006 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、被测参数的允差±0.03%即T=±0.03% 导出测量设备最大允许误差：△允=T×1/3=±0.01% 2、测量设备不确定度推导: =0.02%×1/3≈0.0067% 3、测量范围导出：测量范围需覆盖被测参数范围，测量范围为(0.03～1.3)%（由GB/T4336-2016得出） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 金属分析仪 A1111180010 |  | MA-8002 | 分辨率0.0001% |  | Hdle-2019-10- 2752774 |  | 2019.10.08 |
| 计量验证记录 1）测量设备的C含量测量范围（0.03～1.3）%,满足计量要求的测量范围(0.29～0.43)%的要求。 2）测量设备的分辨率0.0001%，高出计量要求最大允许误差±0.01%的读数的100倍，满足要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：尹先强 验证日期：2020.04.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |