编   号：0078-2018-2020

审核员现场审核记录(二)

企业名称：北京金科龙石油技术开发有限公司

审核员：  李政阳                                审核日期：2020年08月03日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业2台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 7.3.2溯源性 | 抽查车间编号A4A0581带表内卡规由威海量具厂有限公司生产，型号规格为（15-35）*50mm/0.01mm，校准日期2019.12.25有效期至2021.12.24 ；抽查型号（0-20）*60mm/0.01mm，带表外卡规 校准日期2020.12.25有效期至2021.12.24，计量确认合格标齐全、完好，证书与测量设备台账信息一致，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量安全部生产采购 生产车间 管理部 | 否 |
| 2 | 抽查关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业将关键测量过程：阀板材料成份检测过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制.出厂检定企业按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。使用的测量设备均已检定、校准和验证，验证方法正确，符合要求。详见《计量要求导出与计量验证记录表》。 企业暂无验证不合格测量设备。 | 质量安全部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查：企业对已识别新增高度控制的关键测量过程阀板材料成份检测过程，查看了《铝合金型材厚度测量过程控制规范》，测量过程在受控条件进行，测量过程有效控制、监视，记录、监视控制图齐全，完整，见附页：测量过程监视统计记录表及监视控制图。 | 质量安全部生产采购部 生产车间 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 对关键测量过程阀板材料成份检测过程进行了测量不确定度评定。查：阀板材料成份检测过程测量不确定度的评定方法和结果正确。详见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量安全部 生产采购部 生产车间 | 否 |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查《阀板材料成份检测记录表》，对测量设备计量确认过程及测量过程按照计划频次进行均按照企业建立的《阀板材料成份检测过程控制规范》文件规定要求的频次进行了持续监视，监视方法及监视记录可靠。 | 质量安全部生产采购部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 根据文件规定，生产采购部每年负责对建立测量设备合格供方进行年度评价，质量安全部每年对提供服务具备相应资质的的资质及授权范围北京航天计量测试技术研究所、盐城市计量测试所和阜宁县计量测试所进行评价，满足要求。 | 生产采购部 | 否 |
| 7 | 企业配备的能源计量器具是否满足标准要求？ | GB17167-2006 | 企业规模较小，进厂电能表、水表均由相关国家部门安装，符合要求。 | 管理部 | 否 |
| 8 | 企业能源主要品种？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电，年耗能折算约2019年8到2020年7月份总用水3329吨用电157700千瓦时，不是重点耗能企业。 | 管理部 | 否 |
| 9 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 能源计量器具配备要求 | 企业规模较小，进厂电能表、水表均由相关国家部门安装，符合要求。 | 管理部 | 否 |
| 10 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查：企业配备进出公司能源计量设备均由国家能源机构安装，满足要求。 | 管理部 | 否 |
| 11 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业的能源计量器具均由供电公司管理，包括按周期检定/校准。 | 管理部 | 否 |
| 12 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 能源计量数据 | 企业每月抄表并对能源数据进行平衡和分析。 查：企业能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。 | 管理部 | 否 |
| 13 | 安全、环保管理 |  | 安全：企业共三台空压机，抽查一只安全阀校验报告编号JSAF-2020-1178,校验日期2020年7月20日，下次校验日期2021年7月19日，校验结果 合格。 用于安全防护的空压机储罐上的压力表都进行了强检，在有效期内。 环保管理：查企业取得江苏国正检测有限公司验收检测，报告显示企业水、废水、空气、噪声都达到标准。 | 质量安全部 | 否 |